一、技术参数要求

（一）设备名称：高档彩色多普勒超声诊断仪。

（二）数量：一套。

（三）设备使用用途及主要要求：

1.设备需为全身应用型彩色多普勒超声诊断仪，主要用于腹部、心脏、妇产科、泌尿系统、浅表组织与小器官、血管、肌骨、神经、儿科、超声造影及介入等方面的临床诊疗及科研教学工作。在心血管、超声弹性、超声造影、超声介入、肌骨超声等方面能力表现优异，具备持续升级能力。

2.设备需配备≥6把超声探头，其中腹部凸阵探头1把，浅表线阵探头2把（分别适用于浅表组织与小器官的更高频率探头1把、适用于深部组织血管的更低中心频率探头1把），心脏相控阵探头1把，腔内探头1把。第6把探头应与上述必须配备的探头使用功能/范围不同，如腔内双平面探头、超高频线阵探头、超声介入术中探头等。

3.设备所配备的探头必须为相同探头下最新型号。

4.设备所配备的所有超声探头，其探头下所有功能必须完全开通，不得选配/限制/阉割其中部分功能。

5.设备必须同时具备脏器、肿块及心肌等部位的超声造影能力，腹部凸阵和浅表线阵探头具备实时应变弹性成像技术和剪切波弹性成像技术，具备超微血流成像技术，具备超声介入穿刺增强技术。

（四）设备主要技术参数

1.高分辨率液晶显示器，尺寸≥22英寸。

2.操作面板具备可触控显示屏，显示屏尺寸≥12英寸。操作面板可实现高度及左、右调节。

3.探头接口≥4个。

4.主机固态硬盘容量≥1T。

5.具备耦合剂加热装置：温度分档可调。

6.具备3D及4D功能。

7.具备多探头超声造影技术。

8.腹部凸阵和浅表线阵探头具备实时应变弹性成像技术和剪切波弹性成像技术。具备应变式弹性量化分析，提供感兴趣区与参照区的硬度比，具备剪切波弹性定量分析，可提供多个感兴趣区测量值。

9.具备解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量。

10.具备宽景成像技术。

11.具备彩色多普勒成像技术，显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示，具备彩色多普勒能量图，具备超微血流成像技术，具备智能多普勒技术。

12.具备频谱多普勒成像技术，成像模式至少包含PW、CW，具备智能频谱多普勒技术。

13.具备组织多普勒显像技术（TDI）。

14.心脏探头具备斑点追踪技术，能够通过分析获得心室应变-时间曲线与牛眼显示图。

（五）技术培训要求

1.现场培训：供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。

2.网络培训：制造商有专门为用户开放的集培训、学习、交流于一体的多功能网站。在该网站上，用户能学习各系统超声应用知识和设备操作技能，了解到最新的专业动态和活动，还可以在论坛里交流技术、讨论病例。

3.进修培训：应为科室至少2名骨干医师提供与新设备相关的技术进修培训，及在科室必要时协助科室及时获得上级单位技术支持。

（六）配套要求

1.要求配套超声医师专用检查椅及超声专用检查床。

2.要求配套提供一套超声工作站，包括：台式办公工作站1台（系统：正版windows10及以上，处理器：内核数≥6，总线程数≥12，最大睿频频率≥4.40GHz,缓存≥18M，硬盘：固态硬盘、存储容量≥1T，显示器：尺寸≥22英寸、分辨率≥1980*1080、刷新率≥60HZ），配套专用激光打印机1台，与科室PACS超声工作站适配的高清采集卡1张及高清线2根。