鹰潭一八四医院口腔类耗材临时采购询价公告

鹰潭一八四医院将于近期公开组织部分医用耗材临时采购询价，欢迎符合资格条件供应商报名参与。现就拟采购项目情况及相关要求公告如下：

| 序号 | 使用科室 | 耗材名称 | 规格/参数 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价限价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口腔科 | 金属自锁托槽 | 标准转矩 5-5 .022 | / | 3 | 副 | - 1768.8 | - 临时采购 |
| 2 | 口腔科 | 新版瓷贴面套装 | 粘结剂、酸蚀剂、 基质（各规格）、催化剂、全瓷处理液、氢氟酸凝胶、阻氧剂 | / | 2 | 套 | - 2548 | - 临时采购 |
| 3 | 口腔科 | 玻璃离子水门汀 | 15g粉，8g液 A3 | / | 1 | 套 | - 537.24 | - 临时采购 |
| 4 | 口腔科 | 口角拉钩 | 侧方拉钩 可高温高压消毒 | / | 4 | 个 | - 53.1 | - 临时采购 |
| 5 | 口腔科 | 镍钛拉簧 | / | / | 10 | 个 | - 2.64 | - 临时采购 |
| 6 | 口腔科 | 正畸弹簧 | / | / | 2 | 支 | - 27.06 | - 临时采购 |
| 7 | 口腔科 | 游离牵引钩 | 配合A1支抗钉8.1mm 10*1 | / | 1 | 袋 | - 30.63 | - 临时采购 |
| 8 | 口腔科 | 正畸钳 | 双头 配转矩卡用 | / | 2 | 把 | - 335.14 | - 临时采购 |
| 9 | 口腔科 | 正畸游离钩钳 | / | / | 1 | 把 | - 462 | - 临时采购 |
| 10 | 口腔科 | 末端切断钳 | / | / | 2 | 把 | - 462 | - 临时采购 |
| 11 | 口腔科 | 日月钳 | / | / | 1 | 把 | - 462 | - 临时采购 |
| 12 | 口腔科 | 细丝弯制钳 | / | / | 1 | 把 | - 462 | - 临时采购 |
| 13 | 口腔科 | 卵圆型铜镍钛圆丝 | / | / | 40 | 根 | - 10.43 | - 临时采购 |
| 14 | 口腔科 | 颊面管直丝 | / | / | 1 | 根 | - 150 | - 临时采购 |
| 15 | 口腔科 | 澳丝 | 18*25 | / | 1 | 筒 | - 180 | - 临时采购 |
| 16 | 口腔科 | 不锈钢正畸丝（卵圆型方丝） | 0.018*0.025上颌 | / | 20 | 根 | - 1.85 | - 临时采购 |
| 17 | 口腔科 | 牙科正畸橡皮圈 | 牵引橡皮圈/弹力/筋(医用乳胶) | / | 90 | 包 | - 7.83 | - 临时采购 |
| 18 | 口腔科 | 抗钉一套 | 包括工具 | / | 1 | 套 | - 3000 | - 临时采购 |
| 19 | 口腔科 | 镍钛方丝 | 上下颌 | / | 4 | 袋 | - 50 | - 临时采购 |
| 20 | 口腔科 | 舌侧扣 | / | / | 5 | 包 | - 20 | - 临时采购 |
| 21 | 口腔科 | 问号钩 游离牵引钩 | 通用 左、右 杆长7mm | / | 20 | 个 | - 3.35 | - 临时采购 |
| 22 | 口腔科 | 短牵引钩 | / | / | 20 | 个 | - 25 | - 临时采购 |
| 23 | 口腔科 | 口角拉钩 | 口唇拉钩 可高温高压消毒 | / | 6 | 个 | - 44.2 | - 临时采购 |
| 24 | 口腔科 | 正畸反光板双面 | 颌面 | / | 3 | 套 | - 200 | - 临时采购 |
| 25 | 口腔科 | 链状橡皮圈 | / | / | 2 | 卷 | - 205 | - 临时采购 |

- 备注：响应未注明准确生产厂家的耗材，供应商需提供响应耗材实物参与询价评审。

- 一、采购询价项目

1.1本次询价结果仅限本次采购。

1.2为鼓励不同品牌的充分竞争，如某耗材的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于询价文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。

1.3本项目服务纳入SPD管理，配送+SPD服务点数，请电话咨询招标采购办公室。

1.4若遇国家、省、市、融通集团公司政策性文件要求，中选供应商应无条件接受。

1.5付款方式：货款汇款周期十二个月，凭乙方开具的供货发票据实结算。

1.6如因产品质量等问题导致的医疗纠纷和事故，由供应商承担。

1.7供应商可根据自身供应能力，选择表内部分或全部耗材进行响应。

1.8供应商未取得授权书的，中选后需承诺项目合同签订后一个月内向采购人提供制造商授权书。（承诺书在附件内）

1.9挂网医用耗材须在江西省医保平台建立报价耗材配送关系，未取得配送关系的，中选后需承诺项目合同签订后一个月内建立配送关系。

二、供应商条件要求（承诺函在附件内）

2.1满足法律法规的要求，包括：

2.1.1具有独立承担民事责任的能力；

2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

2.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.1.5参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.1.6符合法律、法规规定的其他条件。

2.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

2.3被人民法院列为失信被执行人的潜在供应商不得参加本次询价，否则其响应无效。

2.4本项目不接受联合体参加。

- 三、报名资料【所有材料均须加盖单位公章（鲜章），任何形式的电子印章、电子签名或打印公章均不予认可，格式详见附件。加盖鲜章后需扫描成PDF版发送至yt184yycgb@163.com邮箱存档。】

3.1所有耗材按序号分项报价，每个序号产品分别做密封报价函。

3.2密封报价函封面填写所报耗材序号、耗材名称、供应商名称及联系方式。

3.3报价名称及规格按注册证或备案凭证名称及规格填写。

3.4报价函与产品资质信息分开密封包装，不同序号耗材资质信息分别做密封包装。产品资质信息包括但不限于以下内容（所有内容必须齐全且内容清晰，按以下顺序装订，资质信息格式详见附件）

3.4.1供应商营业执照

3.4.2医疗器械经营许可证

3.4.3生产厂家营业执照

3.4.4医疗器械生产许可证

3.4.5满足参数的证明材料

3.4.6产品注册证或备案凭证（若纳入医疗器械管理），且报价名称须为注册证名称或备案名称。

3.4.7 生产厂家的纸质授权证明（分级授权须逐级提供，且须提供各级授权公司资质）及江西省医保平台建立配送关系截图（挂网截图为挂网耗材需提供，没有建立配送关系需注明情况）。

3.4.8 法定代表人授权委托书，委托书需附法人及被授权人身份证复印件；

3.4.9 公告要求提供的其它材料（若有）

3.5单个序号品目必须全部齐全才可报名。

3.6产品若在江西省医保公共服务平台内的，报价时须提供27位医保编码及挂网价（报价不得高于挂网价）或标注备案。

3.7产品若有挂网ID号，需在报价单上备注，中标供应商需及时提供医保贯标码（可以收费的项目），若由此造成漏费均由供应商自行承担。

- 四、获取采购文件

- 本项目无需获取采购文件，请按照本询价公告提供报名资料。

五、询价须知

5.1报名截止时间：2026年3月6日15时00分

5.2供应商请于报名截止时间前将报价文件及资格响应文件的纸质原件加盖公章密封邮寄或送至江西省鹰潭市月湖区湖东路4号鹰潭一八四医院采购中心（注意：因口腔类耗材型号的多样性，需报名供应商在开启当日来现场参与评审，报名材料封面须写明联系人及联系方式）。

5.3在供应商资质审查合格及产品符合临床需求的前提下以最低价确定成交供应商。最低价为含税报价，币种为人民币。

5.4如产品在试用期3个月内，因性能或质量等问题，不能满足临床实际，由临床充分论证后提出申请，顺延下一位供应商。

- 六、开启·

6.1 时间：2026年3月6日15时00分（如评审时间有调整，时间另行通知）

- 6.2 地点：江西省鹰潭市月湖区湖东路4号鹰潭一八四医院。

- 七、公告期限

- 本公告发布之日起 二 个自然日。

- 八、其他补充事宜

- 本次询价公告及结果公告均在“江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn/）鹰潭一八四医院官网（https://www.yt184yy.com/）”发布。

九、联系方式

地址：江西省鹰潭市月湖区湖东路4号鹰潭一八四医院采购中心

联系人：吴老师

联系电话：0701-6636981

投诉质疑电话：0701-6636948

附件1：报价单

| 鹰潭一八四医院医用耗材（试剂）比价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价企业（盖章） 含联系人、联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价耗材序号 | 报价耗材名称（注册证名称） | 规格型号 | 生产厂家 | 注册证号 | 报价 | 最小使用单位 | 挂网价 | 省平台是否授权及点配送 | 是否集采 | 医用耗材代码（27位） | 备注 |

附件2：报名文件模板（所有材料须加盖公章，否则视为无效）

1.供应商营业执照

2.医疗器械经营许可证

3.生产厂家营业执照

4.医疗器械生产许可证

5.满足参数的证明材料

- 6.产品注册证或备案凭证（若纳入医疗器械管理），且报价名称须为注册证名称或备案名称。

7.生产厂家的纸质授权证明（分级授权须逐级提供，且须提供各级授权公司资质）及江西省医保平台建立配送关系截图。

- 8.法定代表人授权委托书，委托书需附法人及被授权人身份证复印件

法人授权委托书

兹授权        同志（身份证号：              ，联系电话：       ）为我公司参加贵单位组织的医用耗材询价（耗材序号：    ）的代表人，全权代表我公司处理在本次询价中的一切事宜。本授权委托书从  年  月  日起至  年  月  日止。

授权单位：（加盖单位公章）

法定代表人：（签字或签章）

授权代表：（签字或签章）

签发日期： 年 月 日

后附：

法人身份证复印件正反面：

- 被授权人身份证复印件正反面：

- 9.资格声明函

资格声明函

致采购人：

一、我单位满足法律法规的要求，包括：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.符合法律、法规规定的其他条件。

二、我单位不存在下列情形之一

- 1.与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

- 2.与本项目其他供应商存在直接控股关系。

- 3.本项其他供应商存在管理关系。

4.被人民法院列为失信被执行人。

- 三、我单位非联合体参加采购活动。

以上声明若有虚假或不实，采购人有权取消我单位的成交资格，由此产生的不良后果由我单位承担。

供应商名称（公章）：

法人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

10.授权书提供承诺书

授权书提供承诺书

致采购人：

我方                  ，参与贵院                  的投标活动。

由于我方目前尚未取得                  制造商的授权书，现郑重承诺：若我方中标，将在项目合同签订之日起一个月内，向贵院提供制造商针对本项目的授权书。

若我方未能在规定时间内提供上述授权书，我方愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于被视为违约、取消中标资格、承担相应的经济赔偿责任等。

特此承诺！

供应商名称（公章）：

法人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

11.公告要求提供的其它材料（若有）