鹰潭一八四医院检验科生物显微镜项目小额采购公告

鹰潭一八四医院将于近期公开组织生物显微镜采购项目（项目编号：RTYL-184YY-049)，欢迎符合资格条件供应商报名参与。现就拟采购项目情况及相关要求公告如下：

| 序号 | 产品名称 | 规格/参数 | 最高单价限价 （元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物显微镜 | 一、核心光学系统 - 光学系统：无限远色差校正光学系统（或平场消色差系统），齐焦距离≤45mm - 总放大倍数：40x～1000x - 观察筒：铰链式双目镜筒，倾斜角度≥30°，瞳距调节≥55-75mm，双目视度可调 - 目镜：10×平场大视场目镜，视场数≥20mm，高眼点设计，防霉处理 - 物镜转盘：4 孔内倾式定位转盘，定位准确、切换顺畅 - 标配物镜： - 4×：NA≥0.10，WD≥15mm - 10×：NA≥0.25，WD≥8mm - 40×：NA≥0.65，WD≥0.6mm - 100×：NA≥1.25，WD≥0.13mm - 聚光镜：阿贝聚光镜，NA≥1.25，带可变孔径光阑，支持柯勒照明 - 照明系统：LED 透射光源，色温 5500-6500K，连续调光，寿命≥20000 小时，无频闪 - 电源：AC 100-240V，50/60Hz，安全认证 二、机械结构 - 载物台：双层机械移动平台，行程≥75mm（X）×30mm（Y），带标本夹与刻度，操作顺滑 - 调焦系统：粗微动同轴调焦，粗调行程≥15mm / 圈，微调精度≤2.5μm，带限位与张力调节 - 机身：金属压铸，耐腐蚀、易清洁消毒，带人体工学提手，便于移动 三、检验科专用要求 - 防霉 / 防菌：光学元件与机身表面防霉、易消毒，符合医疗环境使用 - 稳定性：整机重心低，调焦无漂移，长时间观察成像稳定 - 合规性：符合 GB/T 2985-2008《生物显微镜》国家标准 - 售后：≥2 年整机质保。 | 15000 | 1台 |

注意：参数不允许负偏离，负偏离响应将废除其评审资格。

- 一、采购询价项目

1.1本次询价仅限本次采购。

1.2参加的供应商需保证所报产品价格相对稳定，不得以低价中选，后以各种理由要求涨价，一旦发生上述情况其公司进入医院黑名单，三年内不得参与医院任何形式的招标。

1.3若遇国家、省、市、融通集团公司政策性文件要求，中选供应商应无条件接受。

1.4付款方式：项目设备安装、调试、验收合格后付至合同总价款的90%；剩下合同总价款的10%作为质量保证金，验收合格、质保期满后由供应商书面申请无息支付。

1.5如因产品质量等问题导致的医疗纠纷和事故，由供应商承担。

二、供应商条件要求

2.1满足法律法规的要求，包括：

2.1.1具有独立承担民事责任的能力；

2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

2.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.1.5参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.1.6符合法律、法规规定的其他条件。

2.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

2.3被人民法院列为失信被执行人的潜在供应商不得参加本次询价，否则其响应无效。

2.4本项目不接受联合体参加。

- 三、报名资料【需提供报名供应商的公司名称、联系人及联系电话。所有材料均须加盖单位鲜章，电子印章、电子签名及打印公章均不予认可；材料格式详见附件。所有材料加盖鲜章后须扫描为PDF 版（报价单无需发送存档），发送至邮箱：yt184yycgb@163.com 存档】

3.1报价单：按招标文件要求格式填写，加盖报名供应商公章

3.2供应商营业执照：提供报名供应商合法有效、在有效期内的营业执照复印件，加盖供应商公章。

3.3供应商经营许可证：提供报名供应商有效的《医疗器械经营许可证》（第三类）或医疗器械经营备案凭证（第一类、第二类）复印件，均加盖供应商公章；医疗设备投标需明确经营范围覆盖本次采购产品类别，且所有相关证书均在有效期内。

3.4法人授权委托书：须出具规范的法人授权委托书，附上法定代表人及被授权人的身份证正反面复印件（复印件清晰可辨），均加盖供应商公章，明确授权范围及授权期限，确保覆盖本次投标及履约全过程。

3.5厂家营业执照：提供设备制造商合法有效、在有效期内的营业执照复印件，加盖制造商公章。

3.6厂家生产许可证：国产设备须提供制造商有效的《医疗器械生产许可证》复印件，加盖制造商公章；原装进口产品无需提供此证件。

3.7资格声明函：提供加盖报名供应商公章的资格声明函，明确声明自身符合本次投标主体资格要求。

3.8廉政承诺书：须提供加盖报名供应商及法定代表人签字（或盖章）的廉政承诺书，承诺内容符合招标相关廉政要求。

3.9无违法记录声明：提供加盖报名供应商公章的无违法记录声明，明确声明近3年（按招标公告要求执行）无违法违规经营记录。

3.10 厂家授权书（项目专用授权）：由设备制造商出具，明确授权报名供应商参与本次项目、提供产品及履约相关事宜，加盖制造商公章及法定代表人签字，附上厂家营业执照复印件（加盖制造商公章），授权期限覆盖本次投标及履约全过程。

3.11 医疗器械产品注册证及附件：提供产品对应的《医疗器械注册证》（第二类、第三类）或《第一类医疗器械产品备案凭证》（第一类）复印件，含附件（技术要求页）。

3.12技术参数响应材料：技术参数响应表须按招标参数逐条响应，标注无偏离/正偏离，并关联对应证明材料页码，所有文件均用于证明所投产品参数满足招标文件要求。

- 四、获取采购文件

- 本项目无需获取采购文件，请按照本项目公告提供报名资料。

五、询价须知

5.1报名截止时间：2026年4月17日15时00分

5.2供应商请于报价截止时间前将报价文件纸质原件加盖公章密封邮寄或送至江西省鹰潭市月湖区湖东路4号鹰潭一八四医院采购中心。

5.3在供应商资质审查合格及产品符合医院需求的前提下以最低价确定成交供应商。

- 六、开启

- 6.1 时间：2026年4月17日15时00分（时间如有调整另行通知）

- 6.2 地点：江西省鹰潭市月湖区湖东路4号鹰潭一八四医院

- 七、公告期限

- 本公告发布之日起 5 个工作日。

- 八、其他补充事宜

- 本次询价公告及结果公示均在“江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn/）、鹰潭一八四医院官网（https://www.yt184yy.com/）”发布。

九、联系方式

地址：江西省鹰潭市月湖区湖东路4号鹰潭一八四医院采购中心

联系人：吴老师，张老师

联系电话：19007016515，19007012723

投诉质疑电话：0701-6636948

附件：（报名文件模板，所有材料须加盖公章，否则视为无效）

鹰潭一八四医院生物显微镜项目

小额采购公告

（报名文件）

项目编号：

供应商名称：

联系人：

联系电话：

附件：

1.报价单

| 鹰潭一八四医院生物显微镜报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价企业（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报价产品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 数量 | 单价报价（元） | 总价（元） | 质保期 | 备注 |

备注：1、总价报价为含税总价，否则视为无效响应。

2、本次报价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装与调试、人员培训、配套辅材等验收检测合格交付使用之前，以及保修期内保修服务、备用物件等所有各项含税费用。

2.供应商营业执照

3.经营许可证

4.法定代表人授权委托书，委托书需附法人及被授权人身份证复印件；

法人授权委托书

兹授权        同志（身份证号：              ，联系电话：       ）为我公司参加贵单位组织的生物显微镜询价（项目编号：    ）的代表人，全权代表我公司处理在本次询价中的一切事宜。本授权委托书从  年  月  日起至  年  月  日止。

授权单位：（加盖单位公章）

法定代表人：（签字或签章）

授权代表：（签字或签章）

日期： 年 月 日

后附：

法人身份证复印件正反面：

- 被授权人身份证复印件正反面：

- 5.厂家营业执照

- 6.厂家生产许可证

- 7.资格声明函

资格声明函

致采购人：

一、我单位满足法律法规的要求，包括：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.符合法律、法规规定的其他条件。

二、我单位不存在下列情形之一

- 1.与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

- 2.与本项目其他供应商存在直接控股关系。

- 3.本项其他供应商存在管理关系。

4.被人民法院列为失信被执行人。

- 三、我单位非联合体参加采购活动。

以上声明若有虚假或不实，采购人有权取消我单位的成交资格，由此产生的不良后果由我单位承担。

供应商名称（公章）：

法人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

- 8.廉政承诺书

鹰潭一八四医院：

为加强党风廉政建设和反腐败工作，杜绝商业贿赂，根据国家法律法规和反腐倡廉相关规定，我方自愿签订本承诺书，并严格执行。

一、参与你单位采购工作时，我方将严格遵守国家法律法规以及党风廉政建设和反腐败各项规定。

二、遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，不搞不正当竞争行为。

三、不与你单位相关人员及其他供应商私下串通协商，进行围标、串标、抬标、控制投标价格等行为。

四、与你单位有关人员保持正常业务交往，绝不进行任何利益输送；不赠送礼金礼品、有价证券、回扣、感谢费等；不为有关人员或单位报销应由对方支付的费用；不为有关人员或单位安排可能影响采购活动的宴请、娱乐等活动；不暗示为有关人员的住房装修、婚丧嫁娶、亲属的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便；以及提供其他影响采购的不正当利益。

五、不接受采购或采购人介绍的与采购项目有关的物资采购、工程分包、劳务等经济活动。

六、严格执行采购合同，自觉按合同办事，诚实守信，合法经营，坚决抵制违法违纪行为。

七、发现采购工作以及项目实施过程中各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方；情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察机构举报。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标资格，并有权向相关执纪执法部门通报，由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（公章）：

法人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

9.无违法记录声明

无违法记录声明

鹰潭一八四医院：

我公司，未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单。未在融通集团系统内采购项目中发生过严重违约行为。参加政府及军队采购活动近三年内，在经营活动中无违法违约记录。

我方承诺上述信息真实准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。

特此声明!

供应商名称（盖章）：

法定代表人：

日期：2025年   月   日

技术要求响应表

| 序号 | 文件条目号 | 文件的技术要求 | 响应文件的应答 | 偏离情况 （正/负/无偏离） | 索引页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1.供应商应对本项目中的《技术要求》据实填写，“负偏离”或“正偏离”的条款供应商应作具体说明和详细阐述，未填写的条款视为无偏离，索引页码需填写。

2.供应商必须如实响应，若有不实，按虚假应标处理。