








采购需求方案征集
响应文件








项目名称：某单位采购一台连续性血液净化设备及配套耗材项目








应征单位（盖章）


年   月   日










根据建设需要，按照财政部《政府采购需求管理办法》有关规定，拟对某单位采购一台连续性血液净化设备及配套耗材项目进行采购需求方案征集工作，为保证本项目的公平、公正、公开，现向潜在应征方公开征集项目验收方案，欢迎供应商根据本调研文件编制方案文件。
1. 采购项目内容：
	技术参数

	1、 设备≥6个驱动泵，如:血泵，置换液泵，透析液泵，废液泵，血泵前泵等；
2、治疗方式：连续静脉静脉血液滤过(CVVH)，连续静脉静脉血液透析(CVVHD)，连续静脉静脉血液滤过透析(CVVHDF)，缓慢持续超滤(SCUF)，血浆置换(TPE)等；
3、设备应用部分为防除颤型，保证CRRT治疗中可以紧急除颤，抢救心率失常患者；
4、≥4个压力传感器：输入压监测、静脉压监测、滤器压监测、废液压监测等；
5、流速范围：置换液速度：0-4000ml/h;透析液速度：0-4000ml/h;血液流速：10-400ml/min；
6、压力监测范围：
输入压：-200-+300 mmHg，精准度：±15 mmHg；
回输压：-50-+300 mmHg,精准度：+15 mmHg;
滤器前压：-50-+300 mmHg,精准度：±15 mmHg;
废液压：-300-+300mmHg，精准度：±15 mmHg；
7、≥4个独立的秤，如:废液秤，前置换液秤，透析液秤等。自动提示换袋时间；
8、≥10英寸中文彩色液晶触摸屏。一站显示关键治疗数据(处方，流量，压力，抗凝等)；
9、配备后备电源：电池充满电可维持治疗15分钟以上，并且全泵支持运转；
10、配备加温系统，精确控制回血温度35-37°C，降低CRRT的低体温发生率；
11、静脉壶容量≤11ml,可以自动去除治疗过程中置换液内气泡，避免凝血；
12、使用一体化耗材：管路预连接避免污染，颜色标示易于安装，避免误操作；
13、可进行低体重患者CRRT治疗，最低CRRT滤器+管路中的血容量≤90ml；
14、对于脓毒症患者CRRT救治，有配套的CRRT耗材可对内毒素、炎症因子进行清除；
15、配备漏血探测器和超声空气探测器，并且设备配有数据存储功能,自动存储治疗数据。



[bookmark: _GoBack]2、应征供应商提供文件编制方案需包含以下内容
（1）营业执照；
（2）法定代表授权书；
（3）分报价表、技术参数和商务要求；
（4）人员相关证书、相关配套设备；
（5）服务方案；
（6）服务的优势；
（7）其他材料（应征方认为需要提供的）。
（1）营业执照


（2）法定代表人授权书

致：江西诚信伟业招标咨询有限公司


（供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的      （项目编号：/）项目调研活动，全权代表我方处理调研活动中的一切事宜。






法定代表人签字或签章：


供应商盖章：


日  期：


附：
全权代表姓名： 职         务： 电         话： 详细通讯地址： 邮 政 编 码 ：



附：全权代表及法定代表人身份证复印件（正、反面）
说明：法定代表人参加采购，不用提供委托（授权）
（3） 分报价表、技术参数和商务要求

分项报价表
	序号
	服务名称
	数量
	单价（元）
	品牌型号
	是否中、小微企业生产
	技术参数（如存在排它性内容，请备注）

	1
	某单位采购一台连续性血液净化设备及配套耗材项目
	
	
	
	
	


注：报价需为包干价，包括完成本项目所需的安装费、运输费、调试费、人工费、税费等一切相关费用。

技术参数和商务要求

	序号
	服务名称
	技术参数
	商务要求

	1
	某单位采购一台连续性血液净化设备及配套耗材项目
	注：本项内容供应商在征集公告要求的基础上填写跟本项目相关的技术参数等内容。
	注：本项内容供应商可填写跟本项目相关的售后服务条款、质保期等内容。





（4）人员相关证书、相关配套设备
（5）服务方案
（6）服务的优势
（7）其他材料（应征方认为需要提供的）
