
上饶市人民医院口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备公开询价公告
根据《上饶市医疗设备器械采购内控工作监督管理办法（试行）》的规定，现对上饶市人民医院拟引进1台口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备进行公开询价。本次公开询价情况将作为采购人编制政府釆购招标文件的最高限价、主要技术指标及配置参考依据，欢迎广大符合要求的生产企业及经营企业积极参与。现将有关事项公告如下：

	序号
	设备名称
	数量
	预算金额（万元）
	备注

	1
	口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备
	1台
	150
	参数详见附表4


一、询价项目内容
二、公告时间
时间： 2026年08月04日—08月10日　　
三、报名时间、地点及方式
1.时间：2026年08月11日（工作日上午09:00时～11:30时，下午14:30时～17:30时） 

地点：上饶市信州区明叔路东塘花苑18栋1603室
报名方式：现场报名，同时递交相关材料（详见第五条.参询单位需提供的相关材料），要求材料提供齐全。外地参询企业可电话报名，相关材料邮寄或电子版发送。

4.联系人及联系方式：方女士 0793-8271800，电子邮箱JYZFCGYX@163.com。
5.所有符合报名条件的机构均可参加报名，采购人及采购代理机构不得以任何理由拒绝。 

6.监督电话：0793-8100797  上饶市人民医院           
四、价格征询会时间

时间：（具体时间另行通知）

地点：上饶市人民医院北院（上饶市信州区罗桥街道庆丰路）
五、参询单位需提供的相关材料

1、响应函；  
2、询价品种报价表（格式见附表1）；
3、产品详细配置清单（格式见附表2）；
4、参询产品的参数响应表(响应/偏离)(格式见附表3)；
5、参询产品的详细参数和功能介绍及产品的彩页；
6、产品的资质证明材料

   6.1营业执照（三证合一证）复印件；
   6.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件 ； 

   6.3医疗器械产品注册证及注册登记表复印件；

   6.4生产厂家产品授权书；
6.5厂家售后服务方案及承诺书；
7、产品业绩材料（附相关中标通告书或销售合同复印件）；

8、参询单位的资质证明材料
   8.1营业执照（三证合一证）复印件；

   8.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件；

8.3法人授权委托书、参询代表身份证复印件。

参询材料分开装订，一正三副共四份加盖单位公章，参询方在参加征询会时现场递交。
六、参询文件编制的注意事项
1.1参询单位应认真、仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。1.2参询人应以无线胶装的形式按投标文件的构成顺序处编目录及页码装订成册，否则材料丢失引起的后果自负。                   

1.3参询文件分为正、副本，副本可为正本的复印件。

1.4参询文件及往来函件均须用中文书写。

1.5参询人应按要求，规范、明确、准时的提交参询材料。如果没有按照公告要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对做出实质性响应，其风险应由参询方自行承担。
七、参询报价

1.1参询企业可就询价项目中某个产品或全部产品进行参询报价，报价表每个参询产品分开填报，做到一个品种一张报价表。

1.2参询人如有不同品牌、不同规格产品参询，可分别报价；所参询品种含设备易损件及主要部件，需同时报价。

1.3所参询产品如属限价品种，须同时提供江西省医用设备和医用耗材采购监管平台中医用设备（医用耗材）最高限价，报价不能超过上述限价。

八、价格征询

1.1价格征询会由相关人员主持，邀请所有参询方、专家组成员参加，参询方的代表人员应签到以证明其出席。

1.2在纪检监察部门监督下，从专家库随机抽取2名医疗专家、1名医学装备专家共计3名专家组成临时专家组，并由专家组成员推荐一名专家为此次价格征询会专家组组长。

1.3价格征询应做好记录。

九、评审原则与标准
1.1征询公告、参询文件及相关的法律法规为评审依据。

1.2科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正。

1.3质量优先、价格合理、售后有保障。

1.4以综合评价为主。
上饶市人民医院
                                                  2026年8月3日
附表1
	医疗设备参询品种报价表                                               

	参询序号
	设备名称
	产品注册证名称
	产品注册证号
	生产厂家
	规格型号
	江西省限价（万元）
	报单价   （万元）
	数量
	合计（万元）
	参询单位

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	主要部件（易损件）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：①、参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需分别报价；②、设备主要部件（易损件），需同时报价。

	
	
	
	
	
	
	
	参询单位：（盖章）

	
	
	
	
	
	
	
	法定代表人或授权代表：（签字）

	
	
	
	
	
	
	
	日  期：

	
	
	
	
	
	
	
	


 附表2
	医疗设备参询产品详细配置清单                                               

	参询序号
	设备名称
	产品注册证名称
	产品注册证号
	生产厂家
	规格型号
	参询单位
	配置清单

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需单列，例：参询序号1-1，依次类推1-2、1-3…

	
	
	   参询单位：（盖章）

	
	
	
	
	
	法定代表人或授权代表：（签字）

	
	
	
	
	
	日   期：
	
	


	附表3
医疗设备询价产品参数响应表

	询价序号：                    设备名称： 

	序号
	询价参数
	参询参数
	响应情况（响应/偏离）
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	注：①询价序号及设备名称为询价文件项目内容中的询价序号及相对应的设备名称；②响应情况：参询参数与对应的询价参数响应及正偏离即为“响应”；参询参数与询价参数不符合即为“偏离”。


附表4
口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备基础参数
主要功能与目标

设备主要用于口腔各科X射线诊断，主要用于口腔颌面外科颌骨外伤检查与诊断，种植牙手术前后的诊断分析，口腔正畸科对牙颌畸形的诊断与诊疗分析以及口腔内科、颞颌关节和鼻旁窦诊断分析。

基本技术参数

1.球管探测器

1.1 CBCT探测器：非晶硅平板探测器，像素尺寸≤100μm x 100μm，有效FOV≥153.6mm*153.6mm，像素矩阵1536x1536，灰阶≥16bit。

1.2 管电流范围：2mA~8mA，最小可调节增量0.1mA，等效滤过：≤2.5mm Al。

1.3 X射线管芯：固定阳极，最大热容量≥30kJ，焦点尺寸≤0.5mm×0.5mm，最大电功率：≥1200W。

1.4最大管电压：≥125kV,最小可调节增量为1kV。

1.5 图像重建时间：≤3s

2.曝光成像
2.1 曝光模式：脉冲/连续，具备移动手闸控制曝光开关。

2.2 设备与主机端均具备的曝光参数设置功能，有预设的SML档位，适应不同体型的人群，具有儿童曝光预置参数。

2.3 曝光时间：脉冲模式≤20s，连续模式≤10s。

2.4 射源数量≥2，采用双源成像，并行交替扫描应用于大视野成像，提升射源使用寿命，降低辐射剂量

2.5 设备需支持至少四种非拼接的CT拍摄视野，其中超大视野≥20cm×18cm，满足颌面外科手术、三维正颌正畸拍摄需求；大视野≥16cm×15cm，满足复杂种植手术穿颧穿翼手术，咬合重建，3D数字化修复等；CT图像最高空间分辨率：≥25 lp/cm，标准剂量模式下，对50μm直径的物体成像，图像清晰可见。

2.6 提供语音助手功能，可以协助用户完成拍摄。

2.7 球管与传感器组件的支撑立柱为落地式旋转支架，非悬吊式旋转结构，使扫描运行稳定无晃动。

2.8 具备高效散热模组，支持临床连续拍摄，过热自动保护。

3.机架定位

3.1 具备常规颌托支架，颌托具备不少于四种档位可调节；具有可调节宽度的头夹，并具备微调功能。

3.2 提供≥五点固位功能：包括头夹、颌托、额挡、扶手等定位功能。

3.3 设备及主机端均具备单独的紧急止停按钮，状态灯不少于有3种提示：待机状态，运转曝光状态，设备错误状态，选配语音助手功能，可以协助用户完成拍摄。

3.4 机架端具备智能彩色触摸屏控制面板，嵌入式与机架一体式设计，可选择并设定拍摄参数，具有可视化预览图，可根据预览图调整患者的头部摆位。

3.5 采用坐姿拍摄，配备设备一体化患者电动座椅，提高效率，保障设备稳定。

3.6 座椅调节范围：≥245mm，最大可承载的患者重量≥140kg，安全系数≥2.5，提供专用儿童坐垫，满足儿童拍摄需求。

3.7 射源到探测器距离：≥800mm，采用顶部开放式设计。

3.8 定位激光灯≥2束。

4.影像处理软件

4.1 具备全自动数字三合一成像，单圈扫描可同时获得CBCT、全景与头颅正侧位图，运动伪影检测功能可以快速提示医生患者成片情况。

4.2 MPR功能可记录患者的信息，至少包含测量长度、折线/曲线距离、角度、HU值、骨密度等功能；可以截图任意窗口，也可以自由范围的截图保存到本地；CT 值：能以点、线、面等三种方式显示任意目标的HU值分布情况；项目保存：所有测量、文字、标注等均可保存项目，下次打开该患者时可自动加载；可在任意二维图像上自由标注。

4.3 MPR功能还可在三维图像上快速点击，一键使能所有二维窗口快速定位至目标解剖点；具备三维图像自由切割，提升医生阅片体验；具备一键去除脊柱功能，便于消除脊柱得影响，提升阅片与沟通；具备图像调整功能，可以调整摆位失败的图像，提升拍片可用成功率；三维图像可以切换各类模板（≥7种）。

4.4 全景窗口功能具备自动生成全景功能，根据CT图像自动定位至牙弓位置生成全景图像，并允许编辑，简化医生操作；AI神经管功能，可一键自动生成双侧神经管，并允许编辑，可调整颜色、直径等关系；全景窗口功能可绘制任意曲线，显示该曲线上的连续切片，切片窗口和间隔可随意调节。同时显示该曲线上的全景图像。

4.5 可在全景图像上一键定位，全景切片会自动定位至目标区域；支持二维全景和三维全景一键切换；角度实时显示功能，便于医生精准测量种植方案、病灶信息等；三维全景中提供牙片窗口阅片功能，使图像从横断面、远近中、颊舌侧等方向进行阅片，便于观察病灶；具备曲面全景功能，可适应各种齿型患者，避免出现全景黑影图像。

4.6 全景窗口功能具有种植模拟软件，可以模拟种植体植入和排布，支持单颗牙齿种植和多颗牙齿种植；虚拟牙冠：可以模拟植入牙冠，牙冠会根据不同牙号自动适配，支持调整；具备种植方案验证:可设置种植体作为观察中心，便于方便观察种植体周围 360 度的切片影像，调节种植体位置、方向时，相应切片位置跟随变化；可在种植体库内将常用种植体纳入收藏，便于下次使用快速检索；支持种植体库中文检索。

4.7 全景窗口功能支持种植体库按医生使用频次排序；种植体库管理：免费升级种植体库，可依据采购人需求添加所需要的品牌、系列种植体模型；具备种植方案导出功能，导出的种植体包含制造商、型号、种植体直径/长度等等；可针对性下载用户使用的种植体库，降低因种植体库数据太大对使用设备的要求。

4.8 TMJ窗口功能具备自动生成左右TMJ（颞下颌关节）成像功能，支持编辑；具备手动生成TMJ的功能，单侧描绘后，对侧自动生成，简化医生操作；具备TMJ二维与三维视图的一键切换；支持设置窗口切片以及间隔，便于医生观察TMJ的连续性变化。

4.9 头影窗口功能具备自动生成的正侧位视图，并可全方位角度微调；具备左右半边侧位单独进行正畸测量；具备自动生成气道，并提供气道的体积、最窄横断面的数据信息；可以手动编辑气道，完成修改。

4.10 正畸软件可以AI定点，支持手动修改定点，具有医生常用的多种分析法；侧位图像可以一键FH校准；支持直线、角度测量；侧位图像可以调整亮度对比度；可以局部放大图像以满足测量点精准标注；支持自定义分析法；支持一键生成报告功能；具备多个治疗阶段图像重叠对比。

4.11具备运动伪影检测功能，快速提示医生患者成片情况

5.其他

5.1符合DICOM3.0标准，可以和PACS、RIS系统相连，并可以和DICOM打印机相连，采用SQL数据库。

5.2 拥有智能胶片报告功能，内置胶片报告模板，可自定义模板、定制医疗机构的logo、联系方式、地址等信息。具备AI智能报告功能，可根据CT影像自动识别病灶数据，自动分析识别牙位并输出健康报告。提供双开功能，能同时观察患者术前术后对比图像。

5.3 软件界面上可以显示该模式下的辐射剂量。

5.4 免费提供与医院相关系统对接服务。

三、配置要求

	 CBCT主机
	1套

	工控机服务器
	1套

	头夹定位组件
	1套

	无线手闸
	1套

	语音助手
	1套

	高效散热模组
	1套

	坐式稳定座椅组件
	1套

	远控盒
	1套

	曝光手闸
	1套

	触摸式彩色用户操作界面
	1套

	系统软件
	1套

	口腔颌面图像处理软件
	2套

	系统加密狗
	1套

	口扫
	1套

	光动力系统
	1套

	全可调颌架（含面弓）
	1套

	3D打印机
	1套


四、配套设备参数

1.口扫基本参数

一体式口扫，设备扫描速度≥20帧/秒，单牙位成像精度≤0.01mm，可满足口腔种植、正畸、各类牙体修复等高精度临床诊疗需求。设备支持多临床场景自适应扫描优化，有效扫描深度≥20mm，覆盖全口及复杂口腔结构扫描需求，无数据采集盲区，适配各类数字化口腔诊疗工作。

2.光动力系统基本参数

2.1 激光输出功率：≤190mW±30mW

2.2 激光波长：≤660nm±10nm

2.3 电池：≥2000mAh

2.4 显示屏：≥0.96寸 OLED显示屏

2.5 具备实体激光开关按键、机器开机按键；

3.全可调颌架（含面弓）基本参数

3.1全可调颌架：

3.1.1兼容性：支持与两种及以上电子面弓配合使用，数据对接：可匹配市面上主流设计软件两家及以上

3.1.2全调整，调整范围：前伸髁导角度：-20°至+60°，侧方髁导角度：-5°至30°，横向间隙侧移：0至1.5mm（每侧），关节后退：0至2mm，关节前伸：0至6mm，关节抬高：0至3mm

3.1.3 精度指标： 颌架校准空间高度误差：±8μm，切导针高度调节范围：-5mm至10mm。

3.1.4扩展性：模块化设计：支持功能扩展，附件兼容性：可选配面弓、转移台，有用于3D打印模型配合的数字化颌垫，可无需石膏上颌架。

3.1.5颌架材质碳纤维咬合架，结构为防侧翻三工位设计，有防止咬合架上下臂在正中开启时脱节的部件。

3.1.6具备模拟功能： 静态颌关系模拟，动态咬合运动模拟（前伸、侧方、后退）。

3.2面弓：

3.2.1 能够精确的显示出每个病人颌位关系，固定方便

3.2.2 3分钟就能完成精确转移任务,所以能大量节省在临床时间

3.3.3 2分钟即可根据解剖学结构正确固定铰链轴位置关系

4.3D打印机基本参数

1.设备应采用DLP（Digital Light Processing，数字光处理）面曝光3D打印技术，专用于口腔医学领域数字化打印应用，适用于牙科模型、种植导板、临时牙、托槽粘接导板、咬合板等口腔临床及技工加工场景。

2.设备应配置工业级光机引擎，光功率强度≥10mW/cm²，以保证树脂固化效率、打印稳定性及材料兼容性。

3.设备具备双加热恒温系统，打印平台与料盒均具备加热功能，以保证不同环境温度下树脂流动性和打印成功率。

4.设备配置专用后固化设备，用于打印件后固化处理，固化设备支持光固化与热固化双模式，以满足不同牙科树脂材料的物理性能要求。

5.设备应配套专用清洗设备，用于打印件后处理清洗，降低人工接触化学试剂风险，

清洗设备具备铲件+清洗一体化功能，或具备自动化清洗流程，提高后处理效率及操作安全性。

6.排版切片软件支持种植导板、IBT导板、全口义齿、颌垫等牙科应用的一键自动排版、自动添加支撑及切片功能，软件内置多种牙科应用参数包，至少包括种植导板、冠桥、修复模型、基托、颌垫等常用应用参数，模型编辑功能，支持抽壳、添加文字/标签、打排液孔、添加虚拟颌架等操作，具备固定修复临时冠快速设计功能，可直接输出打印数据，提高临床临时修复制作效率。

7.设备支持Wi-Fi、Ethernet（以太网）及USB离线打印等多种数据传输方式，满足院内不同网络环境使用， 设备支持联网管理，具备在线切片下发、任务排队管理及打印数据统计功能，便于科室统一管理打印任务。

PAGE  
7

