## Sheet1
单板DR数字成像系统（移动DR）基本参数
序号 | 招标参数和性能要求
1 | 功能及整机要求
1.1 | 所招设备为移动式摄影X射线机，用于通过X射线对人体骨骼、头颅、胸部、腹部、四肢及其他身体部位进行检查和观察静态X射线摄影图像。可对成人和儿童进行坐位、站位或者卧位的图像采集操作。
1.2 | 为保证整机兼容性，平板探测器、高压发生器、球管或组合机头为同一品牌。
2 | 主要技术规格和要求
2.1 | 高压发生器
2.1.1 | 高压发生器最大功率：≥50kW
2.1.2 | 管电压可调范围：40~150kV
2.1.3 | 曝光时间范围：1ms~10s
2.1.4 | 最大输出电流：≥630mA
2.1.5 | 最大毫安秒：≥500mAs
2.1.6 | 最小毫安秒：≤0.2mAs
2.2 | Ｘ线球管
2.2.1 | 球管类型：旋转阳极球管
2.2.2 | 大焦点尺寸 ≤1.2mm，小焦点尺寸 ≤0.6mm
2.2.3 | 阳极热容量：≥350kHU
2.2.4 | 阳极靶角：≤14°
2.2.5 | 最大管电压：≥150kV
2.2.6 | 具备激光测距功能
2.3 | 无线平板探测器
2.3.1 | 探测器有效视野尺寸：≥425mm*425mm
2.3.2 | 探测器材料：碘化铯非晶硅
2.3.3 | 像素尺寸：≤100μm
2.3.4 | A/D转换率：≥16bits
2.3.5 | 采集矩阵：≥4000*4000
2.3.6 | 空间分辨率：≥5.0 lp/mm
2.3.7 | 无线模式图像成像时间：≤8秒
2.3.8 | 最大承重：≥300kg
2.3.9 | 数据传输方式：无线
2.3.10 | 探测器外壳防护等级≥IP54
2.4 | 机械装置
2.4.1 | 机体移动方式：电助力+手动
2.4.2 | 配备电池独立供电系统，并支持无电状态时可插市电立即曝光功能
2.4.3 | 机架类型：伸缩立柱臂，非关节臂
2.4.4 | X射线管组件绕垂直轴旋转角（RVA）：≥-320°～+320°
2.4.5 | X射线管组件绕水平轴旋转角（RHA）：≥-180°~+180°
2.4.6 | X射线管组件可绕长轴旋转≥ -30°~+90°
2.4.7 | 伸缩横臂升降距离：≥1400mm
2.4.8 | 横臂伸缩距离：≥530mm
2.4.9 | 限束器旋转角度：≥±100°
2.4.10 | 球管焦点距地最大距离：≥2000mm
2.4.11 | 支持球管端控制机体运动功能
2.4.12 | 接触式防碰撞功能：配备
2.4.13 | 机身宽度：≤60cm
2.4.14 | 机身高度：≤135cm
2.4.15 | 曝光控制需具备：无线曝光功能，延时曝光功能，有线曝光功能，可视化曝光功能
2.4.16 | 无线曝光功能可以穿透墙体等障碍
2.4.17 | 最大爬坡角度：≥13°
2.4.18 | 具有充电状态和低电量提示功能
2.4.19 | 可实现原地旋转，方便摆位
2.4.20 | 机头具备全把手无按键操作的自动感应解锁，解锁后可实现横臂升降、机头伸缩、立柱旋转运动
2.4.21 | 电动辅助驱动时机体移动速度≥5km/h
2.4.22 | 具备声音提醒装置
2.4.23 | 具有一键急停保护功能
2.4.24 | 机体电源线长度≥2m
2.4.25 | 电源线具有自动卡位和回收功能
2.5 | 图像采集/处理工作站
2.5.1 | 基于WINDOWS操作系统的专业图像工作站
2.5.2 | 触摸操作屏尺寸：≥19英寸
2.5.3 | 主机工作站操作台内存：≥8GB
2.5.4 | 主机工作站操作台硬盘：≥500GB固态硬盘
2.5.5 | 具备无线、有线双模式数据传输
2.5.6 | 支持与RIS和HIS系统的集成
2.5.7 | 按照器官进行摄影检查
2.5.8 | 图像采集工作站软件操作界面均为中文界面
2.5.9 | 调整或预置窗宽/窗位、正负像翻转、图像翻转及旋转、图像放大及漫游、图像插值
2.5.10 | 边缘增强、局部放大/恢复原始图像、文字/数字标注、图像标记、标尺线段测量
2.5.11 | 打印胶片上可显示摄影曝光kV、mA、mAs等设置条件参数
2.5.12 | 图像采集工作站应支持分格打印输出
2.5.13 | 支持无损压缩的高速传输
2.5.14 | 支持在线解压
2.5.15 | 支持DICOM 3.0最新版，包括支持DICOM 打印、支持DICOM 存档、支持DICOM 网络传输、支持DICOM WORKLIST
2.5.16 | 不同患者图像可打印在同一张胶片上
2.6 | 机头触控屏
2.6.1 | 屏幕尺寸≥8英寸
2.6.2 | 屏幕显示可依据重力方向自动调整显示方向
2.6.3 | 可显示SID值
2.6.4 | 可显示机头旋转角度
2.6.5 | 可控制机体移动
2.6.6 | 可调节曝光参数
2.6.7 | 可设定患者体型、拍摄部位
2.7 | 可视化曝光系统
2.7.1 | 隔室遥控有效安全范围≥10m
2.7.2 | 实时远程监控患者情况
2.7.3 | 屏幕尺寸≥8英寸