## Sheet1
DR数字成像系统基本参数
序号 | 性能要求
1 | 总体要求
1.1 | 设备要求：所投产品为数字化摄影X射线机，非透视摄影X射线机.
1.2 | 所投产品可实现一次X射线成像即可获得全脊柱或双下肢全长图像，并且满足全身站立位和卧位不同部位X射线摄影检查。设备采用悬吊机架设计，可实现电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现不同拍摄体位一键自动摆位功能。
1.3 | 为保证整机兼容及售后保障，投标产品配备的高压发生器、平板探测器为同一制造商
1.4 | 系统具备故障自诊断功能，包括机器故障代码显示等功能
2 | 主要技术规格和要求
2.1 | 高压发生器
2.1.1 | 标称功率≥80kW
2.1.2 | 管电压可调范围：40～150kV
2.1.3 | 曝光时间范围：最小曝光时间≤1ms，最大曝光时间≥10s
2.1.4 | 最大输出电流≥1000mA
2.1.5 | 最大电流时间积≥1000mAs
2.1.6 | 最大逆变频率≥500kHz
2.2 | X线球管
2.2.1 | 球管功率≥100kW
2.2.2 | 球管焦点（小焦点/大焦点）≤0.6/1.2mm
2.2.3 | 阳极热容量≥400kHU
2.2.4 | 阳极旋转速度≥9700rpm
2.3 | 无线静态平板探测器（1块）
2.3.1 | 成像区域≥425mm×425mm
2.3.2 | 像素尺寸≤100μm
2.3.3 | 量子探测效率（DQE）≥70%
2.3.4 | 采集灰阶度≥16bit
2.3.5 | 空间分辨率≥4.7lp/mm
2.3.6 | 采集矩阵≥4300×4300
2.3.7 | 具备AEC自动曝光控制功能，非物理电离室实现
2.3.8 | 平板探测器通讯模式：无线传输
2.4 | 静态平板探测器（1块）
2.4.1 | 成像区域≥1200mm×425mm
2.4.2 | 像素尺寸≤139μm
2.4.3 | 量子探测效率（DQE）≥70%
2.4.4 | 采集灰阶度≥16bit
2.4.5 | 空间分辨率 ≥3.7lp/mm
2.4.6 | 采集矩阵≥3000×8500
2.4.7 | 具备AEC自动曝光控制功能，非物理电离室实现
2.5 | 球管悬吊支架
2.5.1 | 球管支架安装方式：井字轨悬吊式
2.5.2 | 球管与探测器具有双向自动跟随
2.5.3 | 机架具有临床常用拍摄位置自动转换功能，具有一键到位功能
2.5.4 | 自动转换临床常用拍摄位置协议≥200种
2.5.5 | 支持一键实现球管打角度的斜投照摆位功能
2.5.6 | 球管吊架纵向移动范围≥320cm
2.5.7 | 球管吊架横向移动范围≥200cm
2.5.8 | 球管吊架垂直运动距离≥150cm
2.5.9 | 球管套可沿水平轴旋转范围≥±120°
2.5.10 | 最大立位SID≥2500mm
2.5.11 | 机头配备U型或牛角式辅助移动把手，避免操作者操作过程中出现手滑等情况发生，非圆形或环形把手设计。
2.6 | 球管端彩色近台触控系统
2.6.1 | 触控显示屏屏幕尺寸≥11.5英寸
2.6.2 | 具有病人信息显示
2.6.3 | 具有曝光条件显示和修改功能
2.6.4 | 具有摄影后图像显示功能
2.6.5 | 具有患者类型选择功能 ≥3种
2.6.6 | 具有病人检查部位和体位的选择
2.6.7 | 具备摆位图示化引导提示
2.6.8 | 具备限束器临床常用照射野快速切换选择≥7种
2.6.9 | 可以显示SID数值、机头旋转角度等机械运动参数
2.6.10 | 具备滤线栅状态提示
2.6.11 | 具有预设常用临床拍摄位置操作按键，触控实现一键摆位
2.6.12 | 具有机架自动摆位触控虚拟按键≥13个
2.6.13 | 屏幕显示可依据重力方向自动调整显示方向
2.6.14 | 具备多界面调节功能，非单一界面操作
2.7 | 限束器
2.7.1 | 具备双模式操作，手动和自动
2.7.2 | 光源采用LED光点灯
2.7.3 | 在SID=100cm情况下，最小视野应≤2mm×2mm
2.7.4 | 在SID=100cm情况下，最大照射野应≥430mm×650mm
2.7.5 | 具备激光定位线
2.7.6 | 为了限束器更稳定使用，采用按键或旋钮设计，非内置屏幕设计。
2.8 | 立式摄影架1
2.8.1 | 摄影台具备电动升降功能
2.8.2 | X射线管组件与探测器可自动跟随和同步跟踪
2.8.3 | 探测器片盒外壳侧面具备运动操作按键
2.8.4 | 为方便患者紧贴探测器，探测器摄影台后端两侧都具备辅助把手。
2.8.5 | 球管机头可与摄影台实现一键自动对中运动，整个运动过程技师无需手动操作机头即可完成对中定位
2.8.6 | 球管机头可与摄影台实现一键非中心定位功能，整个运动过程技师无需手动操作机头即可完成非中心定位
2.9 | 立式摄影架2
2.9.1 | 摄影台垂直运动范围≥150cm
2.9.2 | X射线管组件与探测器可自动跟随和同步跟踪
2.9.4 | 为方便患者紧贴探测器，探测器摄影台后端两侧都具备辅助把手
2.9.5 | 球管机头可与摄影台实现一键自动对中运动，整个运动过程技师无需手动操作机头即可完成对中定位
2.1 | 升降式摄影床
2.10.1 | 配备固定升降式摄影床，非移动式
2.10.2 | 床面长度≥2300mm
2.10.3 | 床面纵向范围纵向≥940mm
2.10.4 | 床面横向范围纵向≥260mm
2.10.5 | 滤线器（片盒）移动范围≥700mm
2.10.6 | 床面板解锁方式：脚踏方式电磁解锁，非内踢式
2.10.7 | 支持平板在线充电
2.10.8 | X射线管组件与探测器可自动跟随
2.10.9 | 床面升降行程≥400mm
2.10.10 | 床面最低距地≤500mm
2.10.11 | 实体滤线栅不用工具即可移除，插拔状态有明确指示
2.11 | 无线遥控器或控制盒
2.11.1 | 可遥控胸片架电动升降
2.11.2 | 可遥控床面电动升降
2.11.3 | 可遥控球管悬吊架移动
2.11.4 | 可遥控设备一键到立位或一键到卧位
2.11.5 | 可调整限束器光野
2.11.6 | 无线遥控器在标准控制盒中有固定放置区域，控制盒具有一键急停功能
2.11.7 | 控制类型：无线射频遥控，非蓝牙式
2.11.8 | 具备一键完成整机开机或关机功能
2.12 | 图像采集工作站
2.12.1 | windows 10 操作系统 或以上
2.12.2 | 硬盘：≥1T，内存：≥16GB
2.12.3 | 配备医学专用单色液晶显示器
2.12.4 | 医学专用单色液晶显示器屏幕尺寸≥24英寸，显示器对比度≥1000:1
2.12.5 | 软件采用全中文操作界面
2.12.6 | 待检病例管理：病例查询、病例刷新、病例登记、检查和急诊、待检病例显示列表的配置
2.12.7 | 高压发生器控制与系统操作高度集成，可在系统界面上进行高压发生器曝光参数的调节、设置和显示
2.12.8 | 具有儿童专用拍摄协议，可根据年龄自动匹配成人或儿童拍摄协议
2.12.9 | 儿童专用拍摄体型或模式≥3种
2.12.10 | 具有职业病（尘肺）检查协议
2.12.11 | 可检测球管热容量并具备显示功能
2.12.12 | 可检测平板探测器电量及无线信号并具备显示功能
2.12.13 | 根据采集软件中选择检查部位后，限束器照射野自动调节到合适尺寸
2.12.14 | 具有卧位自动拼接功能，球管自动旋转采集，拼接长度≥1000mm
2.12.15 | 具有图像放大及漫游功能
2.12.16 | 具有曝光参数记录和显示功能
2.12.17 | 具有边缘增强功能
2.12.18 | 具有窗宽窗位调节功能
2.12.19 | 具有图象翻转及旋转功能
2.12.20 | 具有图像正负像翻转功能
2.12.21 | 具有图像标注功能
2.12.22 | 具备图像LUT曲线调节
2.12.23 | 具有病人登记，信息管理功能
2.12.24 | 具有辐射剂量的记录和显示功能
2.12.25 | 具有统计功能，可统计曝光数量，拍摄部位，拍摄量等
2.12.26 | 具有标注/测量工具，其中包括长度测量、面积测量、角度测量、Cobb角测量、脊椎角度测量、下肢力线标记、高度差测量等
2.12.27 | 具有双向对讲系统
2.12.28 | 支持DICOM3.0：WORKLIST，MPPS，存储确认等功能
2.12.29 | 标准DICOM打印通讯，可直接打印、协议打印，并在随机文件中进行声明
2.12.30 | 设备可对接智能售后服务系统，实时观测产品的详细使用状态，自动发送故障代码或错误代码给智能售后服务系统的功能
2.12.31 | 系统支持远程升级、远程故障诊断和故障处理、远程桌面协助
2.12.32 | 支持远程培训
3.第三方
3.1 AI骨龄 1套 3.2 智能防护屏 1套 3.3 铅衣、铅帽、铅围脖、铅围裙 2套 3.4 医用显示器 1套 3.5 工作站 1套