
上饶市人民医院采购SPECT项目公开询价公告
根据《上饶市医疗设备器械采购内控工作监督管理办法（试行）》的规定，现对上饶市人民医院拟引进1台SPECT进行公开询价。本次公开询价情况将作为采购人编制政府釆购招标文件的最高限价、主要技术指标及配置参考依据，欢迎广大符合要求的生产企业及经营企业积极参与。现将有关事项公告如下：
	序号
	设备名称
	数量
	预算金额
	备注

	1
	SPECT
	1台
	800万元
	参数详见附件


一、询价项目内容
二、公告时间
时间：2026年08月04日—08月10日　
三、报名时间、地点及方式
1.时间：2026年08月11日（工作日上午09:00时～11:30时，下午14:30时～17:30时）
2.报名地点：上饶市信州区吉阳中路100号东塘花苑18栋1401

3.报名方式：现场报名，同时递交相关材料（详见第五条.参询单位需提供的相关材料），要求材料提供齐全。外地参询企业可电话报名，相关材料邮寄或电子版发送。

4.联系人及联系方式：赵女士0793-8309996；电子邮箱rhzb2017@163.com。
5.所有符合报名条件的机构均可参加报名，采购人及采购代理机构不得以任何理由拒绝。 

6.监督电话：0793-8100797  上饶市人民医院
四、价格征询会时间

时间：（具体时间另行通知）

地点：上饶市人民医院
五、参询单位需提供的相关材料

1、响应函；  
2、询价品种报价表（格式见附表1）；
3、产品详细配置清单（格式见附表2）；
4、参询产品的参数响应表(响应/偏离)(格式见附表3)；
5、参询产品的详细参数和功能介绍及产品的彩页；
6、产品的资质证明材料

   6.1营业执照（三证合一证）复印件；
   6.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件 ； 

   6.3医疗器械产品注册证及注册登记表复印件；

   6.4生产厂家产品授权书；
6.5厂家售后服务方案及承诺书；
7、产品业绩材料（附相关中标通告书或销售合同复印件）；

8、参询单位的资质证明材料
   8.1营业执照（三证合一证）复印件；

   8.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件；

8.3法人授权委托书、参询代表身份证复印件。

参询材料分开装订，一正叁副共四份加盖单位公章，参询方在参加征询会是现场递交。
六、参询文件编制的注意事项
1.1参询单位应认真、仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，1.2参询人应以无线胶装的形式按投标文件的构成顺序处编目录及页码装订成册，否则材料丢失引起的后果自负。                   

1.3参询文件分为正、副本，副本可为正本的复印件。

1.4参询文件及往来函件均须用中文书写。

1.5参询人应按要求，规范、明确、准时的提交参询材料。如果没有按照公告要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对做出实质性响应，其风险应由参询方自行承担；
七、参询报价

1.1参询企业可就询价项目中某个产品或全部产品进行参询报价，报价表每个参询产品分开填报，做到一个品种一张报价表。

1.2参询人如有不同品牌、不同规格产品参询，可分别报价；所参询品种含设备易损件及主要部件，需同时报价。

1.3、所参询产品如属限价品种，须同时提供江西省医用设备和医用耗材采购监管平台中医用设备（医用耗材）最高限价，报价不能超过上述限价。

八、价格征询

1.1价格征询会由相关人员主持，邀请所有参询方、专家组成员参加，参询方的代表人员应签到以证明其出席。

1.2 在院纪检监察部门监督下，从专家库随机抽取2名医疗专家、1名医学装备专家共计3名专家组成临时专家组，并由专家组成员推荐一名专家为此次价格征询会专家组组长。

1.3、价格征询应做好记录。

九、评审原则与标准
1.1 征询公告、参询文件及相关的法律法规为评审依据。

1.2科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正。

1.3质量优先、价格合理、售后有保障。

1.4以综合评价为主。                                

上饶市人民医院
                                                2026年8月4日

附表1
	医疗设备参询品种报价表                                               

	参询序号
	设备名称
	产品注册证名称
	产品注册证号
	生产厂家
	规格型号
	江西省限价（万元）
	报单价   （万元）
	数量
	合计（万元）
	参询单位

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	主要部件（易损件）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：①、参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需分别报价；②、设备主要部件（易损件），需同时报价。

	
	
	
	
	
	
	
	参询单位：（盖章）

	
	
	
	
	
	
	
	法定代表人或授权代表：（签字）

	
	
	
	
	
	
	
	日  期：

	
	
	
	
	
	
	
	


 附表2
	医疗设备参询产品详细配置清单                                               

	参询序号
	设备名称
	产品注册证名称
	产品注册证号
	生产厂家
	规格型号
	参询单位
	配置清单

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需单列，例：参询序号1-1，依次类推1-2、1-3…

	
	
	   参询单位：（盖章）

	
	
	
	
	
	法定代表人或授权代表：（签字）

	
	
	
	
	
	日   期：
	
	


	附表3：

医疗设备询价产品参数响应表

	询价序号：                    设备名称： 

	序号
	询价参数
	参询参数
	响应情况（响应/偏离）
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	注：①询价序号及设备名称为询价文件项目内容中的询价序号及相对应的设备名称；②响应情况：参询参数与对应的询价参数响应及正偏离即为“响应”；参询参数与询价参数不符合即为“偏离”。


附表4:

SPECT技术参数

基础技术参数

	序号
	内容
	基本参数要求
	备注

	1
	探头
	
	

	1.1
	探头规格
	两个及以上探头，矩形，可变角
	

	1.2
	探头单床位Z轴有效视野
	≥300 mm
	

	1.3
	晶体类型
	NaI或CZT晶体
	

	1.4
	晶体厚度
	≥3/8英寸
	

	1.5
	能量范围(keV)
	40-400keV
	

	1.6
	系统平面灵敏度（仅限LEHR或LEHRS准直器，⾮UHSHR等

同，NEMA标准：10cm处）
	≥200 cpm/μCi
	

	1.7
	无散射系统空间分辨率

（LEHR或LEHRS@10cm，FWHM）
	≤12mm
	

	1.8
	固有能量分辨率
	≤9.9%
	

	1.9
	固有空间分辨率
	
	

	1.9.1
	FWHM（CFOV）
	≤3.8mm
	

	1.9.2
	FWHM（UFOV）
	≤3.9mm
	

	1.9.3
	FWTM（CFOV）
	≤7.5mm
	

	1.9.4
	FWTM（UFOV）
	≤7.7mm
	

	2
	准直器
	
	

	2.1
	低能高分辨型及高能通用型
	提供
	

	2.1.1
	适用核素：99m Tc
	满足
	

	2.2.1
	适用核素：131I
	满足
	

	3
	机架
	
	

	3.1
	机架孔径
	≥70 cm
	

	3.2
	机架宽度
	≤250 cm
	

	3.3
	机架长度
	≤230 cm
	

	3.4
	病人安全保护装置
	提供
	

	3.5
	全自动人体轮廓跟踪
	提供
	

	4
	病人检查床
	
	

	4.1
	检查床最大承重
	≥225 kg
	

	4.2
	全身扫描范围
	≥200 cm
	

	5
	CT
	
	

	5.1
	探测器
	
	

	5.1.1
	物理探测器排数
	≥8排
	

	5.1.2
	轴扫一圈采集最大层数
	≥16层
	

	5.1.3
	物理探测器宽度
	≥10mm
	

	5.2
	球管
	
	

	5.2.1
	液态轴承球管
	提供
	

	5.2.2
	球管物理热容量（非等效热容量）
	≥2Mhu
	

	5.2.3
	阳极最大散热率
	≥400 kHU/min
	

	5.2.4
	最大电流
	≥200 mA
	

	5.2.5
	最大电压
	≥130kV
	

	5.2.6
	最大功率（非等效功率）
	≥24kW
	

	6
	采集工作站配置：一体化超高端多功能全身扫描SPECT/CT采集操作工作站，一体化的采集工作站可以同时采集SPECT及CT。
	提供
	

	7
	独立影像工作站配置：原厂最新版本独立影像工作站，可以同时完成SPECT及CT的后处理功能，可在远离主机的房间独立工作，不与主机共享硬盘。
	提供
	

	8
	SPECT/CT处理软件包
	
	

	8.1
	心肌显像定量分析软件系统
	提供
	

	8.2
	心肌血流灌注分析软件包
	提供
	

	8.3
	心肌灌注高级相位分析软件
	提供
	

	8.4
	相位最晚靶区自动分析功能，可实现心脏再同步化治疗指导
	提供
	

	8.5
	肾脏灌注和功能分析软件包
	提供
	

	8.6
	肾动态采集和处理
	提供
	

	8.7
	全身骨骼（或局部）分析软件包
	提供
	

	8.8
	肺通气和灌注分析软件包
	提供
	

	8.9
	甲状腺摄取分数计算工具
	提供
	

	8.10
	甲状旁腺成像分析工具
	提供
	

	8.11
	胃排空指数分析工具
	提供
	

	8.12
	食道运动分析工具
	提供
	

	8.13
	胆囊排泄分数计算工具
	提供
	

	8.14
	脑血流节段分析软件包
	提供
	

	8.15
	容积断层软件包
	提供
	

	8.16
	SPECT中2组3向断层图像对比分析
	提供
	

	8.17
	AVI电影模式或JEPG 荧幕捕捉形式存储
	提供
	

	8.18
	直接二维多平面重建工具
	提供
	

	8.19
	直接三维重建工具
	提供
	

	8.20
	CT 三维容积重建功能
	提供
	

	8.21
	智能造影剂跟踪工具
	提供
	

	8.22
	CT内窥镜功能
	提供
	

	8.23
	CT骨骼内固定支架透视技术
	提供
	

	8.24
	CT骨科畸形矫正评估
	提供
	

	8.25
	CT急症创伤快速诊断工具
	提供
	

	8.26
	CT肝脏三期诊断模式
	提供
	

	8.27
	CT彩色透视解剖图谱
	提供
	

	8.28
	CT肺功能评估工具
	提供
	

	8.29
	CT肝体积测量工具
	提供
	

	8.30
	CT腹腔内脂肪测量工具+
	提供
	

	8.31
	SPECT/CT三维图像显示功能
	提供
	

	9
	高级功能
	
	

	9.1
	原厂高清骨显像技术
	提供
	

	9.2
	高级心脏成像技术
	提供
	

	9.3
	精准衰减校正质控系统
	提供
	

	10
	其他硬件
	
	

	10.1
	头托
	提供
	


2、第三方产品清单

	序号
	产品名称
	数量
	备注

	1
	钼锝通风柜(自动升降功能）
	1套
	用于核素药物的分装操作

	2
	注射器钨合金防护套（3ml,5ml各2个）
	4个
	防护套带同等铅玻璃观察窗可视注射器刻度，≥5mmPb

	3
	防护屏风
	1个
	铅防护屏具有便于移动，灵活使用的特点,提供标准的铅防护当量（≥3mmPb）；

配转动灵活的万向承重脚轮；规格：1000mm*1800mm

	4
	大放射废物储存桶
	1个
	铅防护屏具有便于移动，灵活使用的特点,提供标准的铅防护当量（≥3mmPb）；

配转动灵活的万向承重脚轮；规格：1000mm*1800mm

	5
	小放射废物储存桶
	6个
	内外采用不锈钢材料制作；顶部带滑盖，上盖及箱体两侧配有提手。特制承重脚轮，运转灵活；≥300*350(H)   防护当量≥10mmpb

	6
	SPECT中文报告系统（PET报告基础上升级）
	1套
	1. 医生与主任管理工作站（电脑2台）

2. 横屏医用显示器（6M 1台）

3. 高拍仪（1台）

	7
	钨合金药物分装翻转防护罐（30ml）
	1个
	≥20mmPb

	8
	药物转运防护罐
	1个
	≥20mmPb；产品尺寸（mm）≥130×200（H）
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