
上饶市人民医院采购全数字化通用型平板血管造影机项目公开询价公告
根据《上饶市医疗设备器械采购内控工作监督管理办法（试行）》的规定，现对上饶市人民医院拟引进1台全数字化通用型平板血管造影机进行公开询价。本次公开询价情况将作为采购人编制政府釆购招标文件的最高限价、主要技术指标及配置参考依据，欢迎广大符合要求的生产企业及经营企业积极参与。现将有关事项公告如下：
	序号
	设备名称
	数量
	预算金额
	备注

	1
	全数字化通用型平板血管造影机
	1台
	600万元
	参数详见附件


一、询价项目内容
二、公告时间
时间：2026年08月05日—08月11日　
三、报名时间、地点及方式
1.时间：2026年08月12日（工作日上午09:00时～11:30时，下午14:30时～17:30时）
2.报名地点：上饶市信州区吉阳中路100号东塘花苑18栋1401

3.报名方式：现场报名，同时递交相关材料（详见第五条.参询单位需提供的相关材料），要求材料提供齐全。外地参询企业可电话报名，相关材料邮寄或电子版发送。

4.联系人及联系方式：赵女士  0793-8309996；电子邮箱rhzb2017@163.com。
5.所有符合报名条件的机构均可参加报名，采购人及采购代理机构不得以任何理由拒绝。 

6.监督电话：0793-8100797  上饶市人民医院
四、价格征询会时间

时间：（具体时间另行通知）

地点：上饶市人民医院
五、参询单位需提供的相关材料

1、响应函；  
2、询价品种报价表（格式见附表1）；
3、产品详细配置清单（格式见附表2）；
4、参询产品的参数响应表(响应/偏离)(格式见附表3)；
5、参询产品的详细参数和功能介绍及产品的彩页；
6、产品的资质证明材料

   6.1营业执照（三证合一证）复印件；
   6.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件 ； 

   6.3医疗器械产品注册证及注册登记表复印件；

   6.4生产厂家产品授权书；
6.5厂家售后服务方案及承诺书；
7、产品业绩材料（附相关中标通告书或销售合同复印件）；

8、参询单位的资质证明材料
   8.1营业执照（三证合一证）复印件；

   8.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件；

8.3法人授权委托书、参询代表身份证复印件。

参询材料分开装订，一正叁副共四份加盖单位公章，参询方在参加征询会是现场递交。
六、参询文件编制的注意事项
1.1参询单位应认真、仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。
1.2参询人应以无线胶装的形式按投标文件的构成顺序处编目录及页码装订成册，否则材料丢失引起的后果自负。                   

1.3参询文件分为正、副本，副本可为正本的复印件。

1.4参询文件及往来函件均须用中文书写。

1.5参询人应按要求，规范、明确、准时的提交参询材料。如果没有按照公告要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对做出实质性响应，其风险应由参询方自行承担；
七、参询报价

1.1参询企业可就询价项目中某个产品或全部产品进行参询报价，报价表每个参询产品分开填报，做到一个品种一张报价表。

1.2参询人如有不同品牌、不同规格产品参询，可分别报价；所参询品种含设备易损件及主要部件，需同时报价。

1.3、所参询产品如属限价品种，须同时提供江西省医用设备和医用耗材采购监管平台中医用设备（医用耗材）最高限价，报价不能超过上述限价。

八、价格征询

1.1价格征询会由相关人员主持，邀请所有参询方、专家组成员参加，参询方的代表人员应签到以证明其出席。

1.2 在院纪检监察部门监督下，从专家库随机抽取2名医疗专家、1名医学装备专家共计3名专家组成临时专家组，并由专家组成员推荐一名专家为此次价格征询会专家组组长。

1.3、价格征询应做好记录。

九、评审原则与标准
1.1 征询公告、参询文件及相关的法律法规为评审依据。

1.2科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正。

1.3质量优先、价格合理、售后有保障。

1.4以综合评价为主。                                

上饶市人民医院
                                                2026年8月5日

附表1
	医疗设备参询品种报价表                                               

	参询序号
	设备名称
	产品注册证名称
	产品注册证号
	生产厂家
	规格型号
	江西省限价（万元）
	报单价   （万元）
	数量
	合计（万元）
	参询单位

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	主要部件（易损件）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：①、参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需分别报价；②、设备主要部件（易损件），需同时报价。

	
	
	
	
	
	
	
	参询单位：（盖章）

	
	
	
	
	
	
	
	法定代表人或授权代表：（签字）

	
	
	
	
	
	
	
	日  期：

	
	
	
	
	
	
	
	


 附表2
	医疗设备参询产品详细配置清单                                               

	参询序号
	设备名称
	产品注册证名称
	产品注册证号
	生产厂家
	规格型号
	参询单位
	配置清单

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需单列，例：参询序号1-1，依次类推1-2、1-3…

	
	
	   参询单位：（盖章）

	
	
	
	
	
	法定代表人或授权代表：（签字）

	
	
	
	
	
	日   期：
	
	


	附表3：

医疗设备询价产品参数响应表

	询价序号：                    设备名称： 

	序号
	询价参数
	参询参数
	响应情况（响应/偏离）
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	注：①询价序号及设备名称为询价文件项目内容中的询价序号及相对应的设备名称；②响应情况：参询参数与对应的询价参数响应及正偏离即为“响应”；参询参数与询价参数不符合即为“偏离”。


附表4:

全数字化通用型平板血管造影机DSA技术参数

（一）设备用途

满足心、脑、外周血管和非血管的造影和介入治疗需要。

（二）技术要求

	1、X射线高压发生器：

	1.1 高频逆变发生器功率≥100KW；逆变频率≥60kHz；

	1.2 最大管电压≥125KV；最小管电压≤50KV；

	1.3 可全自动曝光控制；

	1.4 最大管电流支持≥1000mA；

	1.5 最小管电流≤1mA；

	1.6 最短曝光时间≤2ms；

	2、X线球管与组件：

	2.1 液态金属轴承球管或滚珠轴承球管；

	2.2 最大阳极热容量≥4.0MHU； 

	2.3 球管管套热容量≥4.6MHU；

	2.4 最大阳极冷却速率≥540kHU/min； 

	2.5 球管阳极散热率≥6500W；

	2.6 球管阳极连续高速旋转，转速≥4000转/分；

	2.7 球管物理焦点数量≥2个，最小焦点≤0.4mm，最大焦点≥0.7mm；

	2.8 最小焦点功率≥18kW，最大焦点功率≥65kW；

	2.9 最大透视电流≥160mA；

	2.10 球管阳极靶边直径≥120mm；

	2.11球管内置多档金属铜滤片：≥2档；

	3、平板探测器：

	3.1 探测器类型：≥14bit非晶硅数字化平板探测器；

	3.2 最大有效成像视野（边长）≥30cm x 30cm；

	3.3 物理成像视野≥4种，以适应不同部位介入需要；

	3.4 最小有效成像视野（对角线长度）≤16cm； 

	3.5 成像矩阵≥1536 x 1536像素；

	3.6 平板探测器极限分辨率≥2.5LP／mm；

	3.7平板探测器的量子检测效率DQE≥77%

	4、机架系统：

	4.1多轴落地式或有轨悬吊式机架系统，机械轴数≥3轴；

	4.2 C臂在头位，CRA≥45°，CAU≥45°

	4.3 C臂在头位，LAO≥100°，RAO≥100°；

	4.4 C臂在头位，旋转采集速度≥40°/秒；

	4.5 旋转采集角度：≥180°；

	4.6 C型臂旋转速度（LAO/RAO）≤25°/秒； 

	4.7 C型臂环内滑动速度（CRAN/CAU）≤25°/秒； 

	4.8 检查及摆位可任意角度进行，C臂旋转至任何角度均可投照；

	4.9 能够显示全部C型臂旋转角度信息；

	4.10 SID范围可调，最小范围≤90cm；

	4.11 SID范围可调，最大范围≤120cm； 

	4.12 C型臂弧深≥90cm；

	4.13 机架可移动至抢救位；

	5、导管床：

	5.1 能够满足全身检查、治疗的需求，床面需采用碳纤维材质；

	5.2 床面：纵向运动范围≥120cm，横向运动范围≥28cm；

	5.3 床面升降高度≥25cm； 

	5.4 床面：最低高度≥70cm，最高高度≤110cm； 

	5.5 床最大承重≥260KG，床板任意位置承重≥220KG；

	5.6 床长度≥280cm、床宽度≥45cm；

	5.7 床面旋转角度≥240度；

	5.8具备桡动脉穿刺用手托，臂托，床垫，输液支架；

	5.9床旁具备液晶触摸屏控制系统；

	5.10控制模块可置于导管床3边，便于医生操作；

	5.11 可进行自动图像采集条件控制；

	5.12 可进行图像后处理及量化分析控制；

	6、图像显示系统：

	6.1 控制室：至少配备2台≥19英寸高亮医用高分辨率LCD显示器，显示矩阵：≥1280×1024；

	6.2 操作室：至少配备3台≥19英寸高亮医用高分辨率LCD显示器，显示矩阵：≥1280×1024；最大视角≥178°；

	6.3 配有四架位显示器悬吊架系统；

	6.4 显示器悬吊架可纵向及旋转运动；

	7、控制室后处理工作站：

	7.1 提供原厂独立三维重建后处理工作站；

	7.2 透视或曝光时可独立运行，并且可进行图像处理和存档浏览等工作；

	7.3 工作站主机CPU≥3.5 GHz，运行内存RAM≥64 GB，硬盘容量≥1 TB； 

	7.4 可浏览两个序列及处理不同病人的信息；

	8、网络与接口：

	8.1 具有CD/DVD刻录系统；

	8.2 具有DICOM Print功能；

	8.3 具有DICOM Query/Retrieve功能；

	8.4 具有DICOM Worklist功能；

	8.5 具有激光相机接口；

	8.6 具有高压注射器接口；

	9、图像系统：

	9.1 外周采集、处理、存储≥1024 x 1024矩阵影像链配置；

	9.2 外周最大采集帧率（非旋转采集模式）≥7.5 帧/秒；

	9.3 外周最小采集帧率（非旋转采集模式）≤0.5 帧/秒； 

	9.4 心脏采集、处理、存储≥1024 x 1024矩阵影像链配置；

	9.5 心脏最大采集帧率≥30 帧/秒；

	9.6 具备脉冲透视功能；

	9.7 透视：可选脉冲频率档数≥4档；

	9.8 透视存储时间≥20s，单次透视图像最大存储容量≥900幅；

	9.9 最大脉冲透视帧频≥30帧/秒；

	9.10 最小脉冲透视帧频≤4帧/秒；

	9.11 具有透视末帧图像保持功能；

	9.12 具备实时减影功能；

	9.13 三维/类CT采集最快采集速度≥50帧/秒； 

	10、低剂量高清成像技术：

	10.1 具有射线剂量监测功能；

	10.2 具有低剂量采集协议；

	10.3 具有DICOM格式的剂量报告；

	10.4 具有无射线病人定位功能；

	10.5提供全身低剂量高清成像技术：提供相应最新最高端低剂量高清成像技术；

	11 高级功能配置要求：

	11.1 具有高清类CT功能；

	11.2 具有双期类CT功能；

	11.3 具有开放式类CT功能；

	11.4 具有三维旋转采集功能；

	11.5 具有左心室分析软件功能；

	11.6 具有血管定量分析软件；

	11.7 具有冠脉支架精显功能；

	11.8 具有冠脉实时支架精显功能；

	11.9 具有智能路图功能；

	11.10 具有二氧化碳造影功能；

	11.11 具有MR/CT/PET多模态图像融合功能；

	11.12 具有2D/3D、3D/3D图像融合功能；

	11.13 具有三维路径导航功能；

	11.14 具有实时双透视功能；

	11.15 具备去锥形束伪影功能；

	11.16 具备下肢步进成像功能；

	12、附件：

	12.1 具备整个系统的升级能力；

	12.2 具有双向对讲系统 1套；

	12.3 具有曝光脚闸开关 1套；

	12.4 具有曝光手闸开关 2套；

	12.5 具备第二套床旁控制模块，可在控制室内操控

	12.6 具有悬吊式手术灯 1套；

	12.7 具有悬吊式射线防护屏 1套；

	12.8 具有床旁射线防护帘 1套；

	12.9 具有中文操作手册 1套；

	12.10 具有图文报告工作站 1套；

	12.11 高压注射器1套 

（适配DSA造影成像，具备双筒注射、流速精准可调、压力过载保护功能，可匹配冠脉、外周介入造影等给药需求，与DSA影像系统联动兼容，可在控制室同步操控）

	12.12 心电监护仪 1台

（具备术中实时监测血压、心电、双有创、血氧等多参数，抗手术室电磁干扰，支持手术全程连续监护，数据可同步调取留存）

	12.13 除颤仪1台

（具备双向波除颤、心电自动分析、体外除颤等功能，满足术中突发心律失常急救处置。）

	12.14 多导电生理仪1台

（12道全体表心电通道，多通道同步采集腔内电生理信号，可匹配冠脉、射频消融等电生理介入手术标测诊疗。）

	12.15 铅衣、铅帽10套
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