	螺旋CT基础参数

	序号
	技术和性能参数名称
	参数性能要求

	1.1
	为保证投标产品的先进性，各厂家所投型号首次注册时间为2022年至今首次注册的新机型。
	提供

	1.2
	为保证投标产品的稳定性，投标品牌应具备 CT 核心部件（球管，高压发生器，探测器）自主生产能力（提供其中一款 CT 型号检测报告证明，不限 CT 型号），如提供光子计数CT可不受此限制
	提供

	1.3
	提供最新的影像重建技术：Admire或TrueFidelity或Spectral Reconstruction或AIIR 或其他同档次重建算法。提供设备技术白皮书。必须提供所有原厂软件功能。
	提供

	2
	技术要求
	

	2.1
	探测器采集系统
	

	2.1.1
	探测器物理排数：（所投产品应满足下列①-④任意一项）提供技术白皮书佐证，未提供、缺项或不满足要求视为无效响应。
	
①若所投设备为单源设备则探测器排数≥256 排且机架扫描转速≤0.23s/360°；

②若所投设备为单源设备则探测器排数≥320 排（且 Z 轴每排均为等宽排列）且机架扫描转速≤0.25s/360°；

③若所投设备为双源探测器≥96 排×2 且机架扫描转速≤0.25s/360°；

④若所投设备为立体双层探测器≥128 排×2 且机架扫描转速≤0.27s/360°。

	2.1.2
	单组探测器在等中心线覆盖的Z轴宽度
	≥5.76cm

	2.2
	X线球管和高压发生系统
	

	2.2.1
	单球管阳极热容量
	≥25MHU（若所投设备为单源探测器排数≥320排设备则需≥34MHU）

	2.2.2
	小焦点尺寸（非乘积得数值）
	≤0.7×1.0mm （若所投设备为单源探测器排数≥320排设备则需≤0.4×0.8mm ）

	2.2.3
	大焦点尺寸（非乘积得数值）
	≤1.2*1.6mm（若所投设备为单源探测器排数≥320排设备则需≤1.1*1.2mm）

	2.2.4
	单组高压发生器最大功率（非等效）
	≥108kw（若所投设备为单源探测器排数≥320排设备则需≥100kw）

	2.2.5
	单球管最大管电流（非等效）
	≥833mA

	2.2.6
	单球管最小管电压
	≤90kV

	2.2.7
	单球管最大管电压
	≥135kV

	2.3
	扫描机架
	

	2.3.1
	机架完整（不拆外壳）的状态下，物理孔径
	≥78cm且＜83cm

	2.3.2
	滑环类型
	低压滑环

	2.3.3
	机架冷却方式
	风冷/水冷

	2.4
	扫描床
	

	2.4.1
	最大可扫描范围
	≥2000mm

	2.4.2
	最大水平移床速度
	≥440mm/s

	2.4.3
	垂直升降最低位置
	≤480mm

	2.4.4
	垂直升降最高位置
	≥900mm

	2.4.5
	最大承重
	≥220kg

	2.5
	扫描和重建参数
	

	2.5.1
	轴位扫描单圈最大覆盖范围
	≥5.76cm

	2.5.2
	螺旋扫描最小螺距
	≤0.516（若所投设备为双源探测器≥96排×2设备，则需≤0.15；若所投设备为单源探测器排数≥320排设备则需≤0.1）

	2.5.3
	螺旋扫描最大螺距
	≥1.531（若所投设备为双源探测器≥96排×2，则需≥3.2；若所投设备为单源设备探测器排数≥320排则需≥2.0）

	2.5.4
	图像重建速度
	≥40幅/秒

	2.5.5
	最大图像重建矩阵（非显示矩阵）
	≥512×512

	2.6
	图像质量
	

	2.6.1
	X-Y平面空间分辨率
	≥15Lp/cm

	2.6.2
	低密度分辨率
	≤5mm@0.3%

	2.7
	主控制台计算机系统
	

	2.7.1
	主控台计算机内存
	≥64GB

	2.7.2
	主控台硬盘容量
	≥1TB

	2.7.3
	双屏医学专用液晶显示器尺寸
	≥19寸

	2.7.4
	提供DICOM 3.0接口，支持数据的传输接收打印归档查询
	提供

	2.8
	原厂服务器架构工作站
	

	2.8.1
	客户端账号及配套设备硬件数量
	≥2个

	2.8.2
	计算机内存
	≥64GB

	2.8.3
	硬盘数据存储容量
	≥1TB

	2.8.4
	计算机显示器尺寸
	≥19 英寸

	2.8.5
	提供DICOM3.0接口
	提供

	2.8.6
	具备能量分析软件
	提供

	2.9
	高级临床功能及应用
	

	2.9.1
	多平面重建 、任意曲面重建、最大密度投影 、最小密度投影、表面三维重建
	提供

	2.9.2
	心电门控扫描系统（含机架内置心脏门控装置）、心脏多扇区重建技术、回顾性门控采集重建技术、前瞻性门控扫描技术、扫描剂量门控调制技术、
	提供

	2.9.3
	血管量化分析功能、骨骼血管分离功能、血管解剖识别功能、血管拉直分析功能、血管狭窄评估功能
	提供

	2.9.4
	神经系统一站式成像、头部运动校正、脑部灌注分析软件包、灌注参数计算（包括Tmax、CBF、CBV、MTT、TTP参数）、缺血半暗带、梗死和缺血区计算、体灌注分析软件包
	提供

	2.10 
	高级临床应用软件
	

	2.10.1
	具备双能量或能谱成像功能
	提供

	2.10.2
	双能量或能谱扫描转速
	≤0.5s/360°

	2.10.3
	双能量或能谱扫描能重建出单能量图像
	提供

	2.10.4
	原厂可重建单KeV图像能级数量
	≥151能级（若所投设备为超快速0.25毫秒kVp瞬切技术，则需≥101能级）

	2.10.5
	原厂单Kev能级范围
	≥40Kev-190keV （若所投设备为超快速0.25毫秒kVp瞬切技术，则需≥40Kev-140keV）

	2.10.6
	提供有效原子序数显示以及成像功能、虚拟平扫图像成像分析功能、碘密度图像分析功能、无水碘含量图像分析功能、能量成像散点图、量成像直方图、能量成像能谱曲线图
	提供

	2.10.7
	提供能量电子云密度图、能量钙抑制图、能量AEF分析功能、能量ECV分析功能（如果无法提供原厂，请提供科研协议或第三方软件实现）
	提供

	2.11
	附属设备
	

	2.11.1
	高压注射器2套，其中三通道注射、蠕动泵动力，单向倒流、无返流一套，双通道、双流一套
	

	2.11.2
	射线防护服2套(1套成人、1套儿童，包括包裹式铅衣、铅帽、防护围裙、防护衣、铅衣架、防护眼镜)。
	提供

	2.11.3
	稳压器(蓄电时间≥1小时)。
	提供

	2.11.4
	Al  辅助诊断软件，包括CT:  主动脉、肺动脉、下肢血管，非门控钙化积分；MRI:心脏(心功能、 心肌灌注、延迟强化、心肌应力、MRA 血管、T1T2Mapping、4Dflow)、  头颅MRA 血管及 MRI 梗死、肝脏、关节(膝关节)、3D 血管壁成像 AI 软件。
	提供

	2.11.5
	仪器配备所有软件使用最新版本，端口免费开放，能与医院各信息系统无缝对接，并承担与医院 HIS/PACS  等信息系统对接产生的相关费用。
	提供

	2.11.6
	6 M医用诊断显示器8套。
	提供

	2.11.7
	配套医用显示器质量控制软件，可出示医用显示器质量控制报告；配套医用显卡，显存≥4G
	提供

	2.11.8
	智能化人体工学诊断工位1套(含一体化阅片桌、人体工学椅子)
	提供

	2.11.9
	人体工学诊断工位12套(含一体化阅片桌、人体工学椅子)
	提供

	2.11.10
	电脑及主机5套(CPU：≥Intelcorel7，13代及以上；内存:≥16G；显示器：≥23.80寸高清；硬盘：≥1TSSD；显卡：集成；键鼠：标配；机箱：标准机箱；系统：正版windows10系统：保修：三年原厂保修。)
	提供

	2.11.11
	示教室桌椅组合位置30个(椅子30个，桌子2人组15张),示教室及阅片室窗帘改造。
	提供

	2.11.12
	提供机房及操作间辐射防护及装修(电源电缆)方案并承担所有费用，辐射防护与装修工程需符合国家标准及院方使用要求(与医院沟通确定方案),项目若牵涉到其他相关基建工程，供应商均必须配合装修工程的中标单位做好设备安装及装修工程、移机等工作。
	提供


