	3.0T磁共振基础参数

	序号
	技术和性能参数名称
	参数性能要求

	总体要求
	总体要求：投标机型为各品牌的3.0T磁共振机型（最高端产品，最新机型，最全配置，原装机型），已获得NMPA注册，首次批准时间必须在2022年1月1日以后;GE提供PREMIER XT或以上,飞利浦提供Innovation Ultra或以上，西门子提供MAGNETOM Vida XT或以上，联影提供uMR Ultra或以上，其他品牌提供同档次最高端产品。

	1
	磁体系统

	1.1
	磁场强度和类型
	3.0T 超导

	1.2
	屏蔽方式
	主动屏蔽＋抗外界干扰屏蔽

	1.3
	除常规匀场外，另外提供二阶匀场X²-Y²、Z²、ZX、ZY、XY
	提供

	1.4
	磁体长度（不含外壳）
	≤175cm

	1.5
	患者检查最小孔径
	≥70cm

	1.6
	液氦容积（100%容积）
	≤1880 升

	1.7
	液氦消耗
	零消耗

	1.8
	磁体重量（充满液氦）
	≤6700kg

	1.9
	磁场均匀度，典型值(Typical)

	1.9.1
	10cmDSV
	≤0.01ppm

	1.9.2
	20cmDSV
	≤0.02ppm

	1.9.3
	30cmDSV
	≤0.07ppm

	1.9.4
	40cmDSV
	≤0.4ppm

	1.9.5
	45cmDSV
	≤1.0ppm

	2
	梯度系统

	2.1
	梯度模块/模式
	单梯度

	2.2
	梯度场强最大值（非有效值，非等效值，非Peak值，非峰值，非performance值，非向量值)
	≥80mT/m

	2.3
	梯度切换率最大值（非有效值，非等效值，非Peak值，非峰值，非performance值)
	≥ 200T/m/s

	2.4
	最大场强和最大切换率同时到达
	提供

	2.5
	具备完善的软硬件降噪技术
	提供

	3
	射频系统

	3.1
	射频放大器功率
	≥30KW或15KW*2

	3.2
	独立射频功放个数
	≥2个或单射频放大器功率≥37.5KW

	3.3
	同时并行独立射频系统通道数（单视野一次扫描同步传输通道数，非线圈通道数总和）
	≥64 通道

	3.4
	射频发射带宽
	≤1400KHZ（中心频率±700KHZ范围）

	3.5
	最高接收动态范围
	≥164dB

	3.6
	各通道最大接收带宽
	≥1MHz

	3.7
	最大射频接受通道数
	≥204通道

	4
	射频接收专用线圈：根据所投产品型号选择下表对应的技术方案，原厂能提供者必须提供原厂线圈，如不能满足下述线圈参数的可提供第三方线圈。所有线圈具备3D及功能采集能力，且具备多线圈联合使用功能.

	4.1
	若为BioMatrix技术，提供：

头颈联合科研线圈(≥64通道)

头/颈线圈(≥20通道)

脊柱线圈(≥32通道)

体部线圈(≥18通道，提供2个)

乳腺线圈(≥18通道)

18通道云适型线圈

膝关节线圈(≥16通道)

肩关节线圈≥16通道

腕关节线圈≥16通道

肘关节线圈≥16通道

婴幼儿头脊柱线圈≥16通道

颅颈联合血管斑块线圈≥48通道

颈部甲状腺臂丛毯式线圈≥16通道

多用途足踝线圈≥16通道

毯式线圈≥16通道
	提供

	4.2
	若为Air technology技术，提供：
科研头线圈≥48通道

头/颈线圈≥28通道

脊柱线圈≥40通道

大号魔毯线圈≥60通道

乳腺线圈≥16通道

颞下颌关节线圈≥8通道

16通道柔性关节线圈 

膝关节线圈≥16通道

肩关节线圈≥16通道

腕关节线圈≥16通道

肘关节线圈≥16通道

婴幼儿头脊柱线圈≥16通道

颅颈联合血管斑块线圈≥48通道

颈部甲状腺臂丛毯式线圈≥16通道

多用途足踝硬线圈≥16通道

毯式线圈≥16通道
	提供

	4.3
	若为dStream技术，提供：

科研头线圈≥32通道

头颈联合线圈≥20通道

心胸体部线圈(覆盖范围≥60cm)≥32通道

全脊柱线圈≥44通道

乳腺线圈≥16通道

膝关节线圈≥16通道

多功能柔性线圈≥16通道

肩关节线圈≥16通道

腕关节线圈≥16通道

肘关节线圈≥16通道

婴幼儿头脊柱线圈≥16通道

颅颈联合血管斑块线圈≥48通道

颈部甲状腺臂丛毯式线圈≥16通道

多用途足踝线圈≥16通道

毯式线圈≥16通道
	提供

	4.4
	若为uAIFI technology技术，提供：

高清头部专用相控阵线圈≥64 通道

头颈联合线圈≥40 通道

全脊柱线圈≥48 通道

体部超柔毯式线圈≥48通道

乳腺线圈≥24通道

大超柔毯式线圈≥24 通道

膝关节线圈≥24通道

肩关节线圈≥16通道

腕关节线圈≥16通道

肘关节线圈≥16通道

婴幼儿头脊柱线圈≥16通道

颅颈联合血管斑块线圈≥48通道

颈部甲状腺臂丛毯式线圈≥16通道

多用途足踝线圈≥16通道

超柔毯式线圈≥16通道
	提供

	4.5
	若为其他技术平台，提供：

高分辨头/头颈线圈≥64通道

头颈联合线圈≥32通道

全脊柱一体化线圈≥40通道

腹部线圈（如有原厂有毯式线圈必须优先提供）≥30通道（需提供2片）

膝关节线圈≥16通道

乳腺线圈≥16通道

通用柔性线圈≥16通道

肩关节线圈≥16通道

腕关节线圈≥16通道

肘关节线圈≥16通道

婴幼儿头脊柱线圈≥16通道

颅颈联合血管斑块线圈≥48通道

颈部甲状腺臂丛毯式线圈≥16通道

多用途足踝线圈≥16通道

毯式线圈≥16通道
	提供

	5
	扫描床与智能操作系统

	5.1
	垂直运动时扫描床最大承受重量
	≥220kg

	5.2
	扫描床水平运动最大速度
	≥20cm/s

	5.3
	扫描床最大扫描范围
	≥200cm

	5.4
	AI无接触式探测呼吸触发信号
	提供 

	5.5
	高精度人体呼吸感知探测器
	提供

	5.6
	扫描磁体左右两侧均具备操作智能显示屏
	提供

	6
	主机操作平台

	6.1
	主机CPU内存
	≥64GB

	6.2
	数据硬盘容量
	≥1TB

	6.3
	重建速度（2D 傅立叶变换，256×256矩阵，100% FOV，100%数据重建）
	≥40,000 幅/秒

	6.4
	显示器尺寸
	≥24英寸

	7
	扫描参数

	7.1
	X、Y轴最大扫描视野(FOV)
	≥50cm

	7.2
	Z轴最大扫描视野(FOV)
	≥50cm

	7.3
	二维最薄扫描层厚
	≤0.5mm

	7.4
	三维最薄扫描层厚
	≤0.05mm

	7.5
	最大采集矩阵
	≥ 1024×1024

	7.6
	EPI 最大回波链
	≥250

	7.7
	TSE/FSE 最大回波链
	≥512

	8
	高级序列和扫描技术（必须适用于全身各部位）
	

	8.1
	磁敏感成像，含全脑3D磁敏感成像 (SWI或eSWAN2.0或SWIp)，提供QSM成像，包括完整的后处理
	提供

	8.2
	弥散技术，除常规弥散技术（含定量ADC）外，还必须提供以下
	提供

	8.2.1
	小视野高清弥散技术（如ZooMit、Focus等）
	提供

	8.2.2
	临床扫描最大弥散加权系数 B 值(s/mm2)
	≥10000

	8.2.3
	DTI扩散张量成像，最大方向数≥300，全参数（含FA、MD、AD、RD）及纤维束追踪
	提供

	8.2.4
	高清弥散成像（多次激发分段读出弥散成像）,RESOLVE或MUSE或IRIS等
	提供

	8.2.5
	提供扩散峰度成像及多参数分析
	提供

	8.2.6
	高阶弥散模型及IVIM等及参数分析
	提供

	8.2.7
	全身背景抑制弥散成像及低畸变弥散
	提供

	8.3
	极速动态增强扫描技术，实现一次屏气多期像增强（≥3动脉期）
	提供

	8.3.1
	自由呼吸动态增强扫描技术，实现无法屏气的病人完成动态增强扫描
	提供

	8.4
	一次扫描获取多种对比度及多定量图像或类似技术
	提供

	8.5
	提供完整T1mapping/T2mapping,T2/QSM定量磁敏感及MT磁化传递成像，提供参数分析
	提供

	8.6
	自由呼吸成像，可覆盖心脏、腹盆部及胸部扫描
	提供

	8.7
	静音扫描成像技术，可覆盖T1/T2/SWI/TSE/SE/GRE/DWI/3d及黑水/T1WI超短序列，可用于神经、骨关节及脊柱等
	提供

	8.8
	金属植入物安全扫描技术
	提供

	8.9
	全身各部位智能扫描技术
	提供

	8.10
	去金属伪影成像
	提供

	8.11
	氢频谱 MRS 成像，包含单体素、多体素，2D及3D波谱，可实现头颅、乳腺、前列腺波谱分析
	提供

	8.12
	提供MRSI化学位移成像，实现多体素代谢分布图，全病灶代谢异质性分析
	提供

	8.13
	三维各向同性容积成像序列，覆盖全身各部位
	提供

	8.14
	高分辨率内耳三维水成像
	提供

	8.15
	全身一站式成像技术，包含全脊柱成像、全身血管成像，全身类PET肿瘤成像，全身脂肪定量成像
	提供

	8.16
	ZTE零回波骨质成像或类CT骨质成像
	提供

	8.16.1
	提供UTE成像，用于肺部MR扫描
	提供

	8.17
	黑血脉冲神经成像
	提供

	8.18
	增强和灌注成像
	提供

	8.18.1
	不打药灌注3D ASL，CBF定量
	提供

	8.18.2
	DSC-MRI动态磁敏感灌注
	提供

	8.18.3
	DCE-MRI动态对比增强灌注
	提供

	8.18.4
	trans、Ve、Vp、iAUC曲线半定量参数分析
	提供

	8.19
	高分辨率颈髓成像
	提供

	8.20
	脊髓造影、脑脊液造影、涎腺导管造影、结肠造影、胰胆管造影及尿路造影技术
	提供

	8.21
	肾脏动态增强成像、肾脏灌注
	提供

	8.22
	肝脏动态增强及肝脏灌注成像
	提供

	8.23
	前列腺动态增强及前列腺灌注
	提供

	8.24
	乳腺动态增强、灌注成像及双侧乳腺同时增强矢状面成像，3D高分辨乳腺成像
	提供

	8.25
	3D高分辨盆腔成像
	提供

	8.26
	无需造影剂全身血管成像技术：包含头颅、体部、心脏冠脉、外周血管动脉和静脉成像
	提供

	8.27
	4D类DSA血管动态成像
	提供

	8.28
	心脏成像亮血、黑血技术
	提供

	8.29
	Qflow无创血流量测量
	提供

	8.30
	二维、三维多相位心脏电影成像
	提供

	8.31
	心脏电影技术及心功能分析成像，心功能分析可用于报告
	提供

	8.32
	首过心肌灌注成像及LGE
	提供

	8.33
	心脏网格成像
	提供

	8.34
	心肌弥散成像
	提供

	8.35
	小视野高清心脏成像
	提供

	8.36
	3D非选择激发心脏成像
	提供

	8.37
	心脏水脂分离成像
	提供

	8.38
	心肌定量采集、分析及形成报告
	提供

	8.38.1
	心脏T1 Mapping成像
	提供

	8.38.2
	心脏T2 Mapping成像
	提供

	8.38.3
	心脏T2* Mapping成像
	提供

	8.38.4
	心肌ECV
	提供

	8.39
	压缩感知加速技术用于神经、体部、骨肌、血管、心脏等所有部位，覆盖数据采集处理和成像
	提供

	8.40
	深度学习加速平台用于神经、体部、骨肌、血管、心脏等所有部位，覆盖数据采集处理和成像，覆盖功能成像并可用于后处理分析
	提供

	8.41
	基础成像软件包：神经系统成像，体部腹盆系统成像，心血管成像，骨肌系统成像，胎儿成像等
	提供

	8.42
	高级功能成像：脑功能成像（任务态fMRI、静息态及定量指标分析）、4D Flow、心肌灌注、延迟成像、无造影剂冠脉、颈动脉斑块、乳腺DCE，前列腺多模态分析，肝脏脂铁定量，含完整的后处理软件
	提供

	9
	原厂独立高级后处理工作站2套（其中之一可与主机组合，另一套独立运行）：最新版本星云工作站或Syngo.via或AW或uOmnispace工作站或其他主机品牌工作站，具备连接PACS，具备图像对比及融合，具备本机配置的所有影像后处理并形成报告上传。
	数据存储硬盘≥1TB；运行内存≥64GB

	10
	提供完整DICOM3.0接口及 与PACS 网络连接（包括Query/Retrieve、Send/Receive、Print、Worklist）的功能
	提供

	11
	附属设备
	

	11.1
	精 密 空 调 1 台 （双子系统，自动切换，满足机房面积约65平方米使用）
	提供

	11.2
	水 冷 机1 台（ 双子系统，自动切换） 
	提供

	11.3
	高端核磁双筒高压注射器1台，内置锂电池，具备连接PACS网络功能
	提供

	11.4
	双立柱金属探测仪5套
	提供

	11.5
	无 磁 床 ( 可 升 降 ) 1 张 、 无 磁 轮 椅 2 把 、无磁治疗车2台
	提供

	11.6
	无磁紫外线消毒设备2套，无磁灭火器2套
	提供

	11.7
	专用线圈及杂物安放储存柜1套
	提供

	11.8
	病人监视系统1套
	提供

	11.9
	提供科室AI 质控管理系统 一套
	提供

	11.10
	6 M 医用诊断显示器8套
	提供

	11.11
	配套医用显示器质量控制软件
	提供

	11.12
	智能化人体工学诊断工位1套(含 一 体化阅片桌、 人体工学椅子)
	提供

	11.13
	人体工学诊断工位12套(含一体化阅片桌、人体工学椅子)
	提供

	11.14
	智能化环境光建设1套
	提供

	11.15
	135寸医用小间距LED 会诊显示系统或98寸4K 专业显示器1套                                    
	提供

	11.16
	无 线 投 屏 交 互 系 统 1 套
	提供

	11.17
	一 体化电子讲台1套
	提供

	11.18
	氦压机冷头报警器
	提供

	11.19
	提供磁屏蔽整体工程、 设备配套基础设施
	提供

	11.20
	主机系统断电保护≥30分钟
	提供


